	附件1：

	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	高端急救转运呼吸机
	1
	一、转运呼吸机
二、数量：一套
三、设备主要用途说明：主要用于急救、插管病人的呼吸支持下转运。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准； 
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤3个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
1、▲要求主机小巧便携，主机重量≤3.5千克；
2、▲要求防水（IPX4级，防泼溅）, 可用于大雨等恶劣天气环境的现场救护转运；
3、▲要求防震，能承受最高从≥75cm的高度下落的冲击；
4、要求可用于温度范围不低于-20至50摄氏度环境；
5、▲要求主机为气动电控,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换；
6、▲要求标配内置电池，电池供电时间≥8小时,并支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数)；
7、▲要求配置≥4英寸高精度液晶触摸显示屏,可一键旋转，可实时显示压力柱状图，同时显示监测参数、设置值等信息。
8、要求可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100 L/min；
9、要求标配呼吸模式不少于：VC-CMV,VC-AC,SPN-CPAP/NIV，窒息通气；
10、▲要求具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置；心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率；
11、要求FiO2至少包含： 40%、100%；
12、▲要求Vt范围不低于:100-2000mL,并具有BTPS功能和海拔补偿；
13、要求呼吸频率范围不低于 2-50/min；
14、要求具备流速触发，触发灵敏度不低于3-15L/min；
15、要求最大吸气流量≥100L/min；
16、要求内置PEEP阀, PEEP≥：0-20mbar；
17、要求具备实时数据输出：蓝牙接口和USB接口；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	190000

	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	基本功能：全自动完成细胞因子等项目的检测；1、自动化程度：全自动检测；2、▲样本位：≥20个样本位，能随时添加样本；3、试剂位：≥10个，具有冷藏功能；4、▲检测项目：检测项目应至少包括以下：IL-2、IL-8、IL-10、IL-1Β、TNF-α；5、▲检测速度：样本检测速度≥100个测试/小时；6、▲要求能够提供配套质控品、校准品；7、要求精密度：CV≤8%；8、信息通讯：支持双向LIS连接；9、免费保修期≥三年，终身免上门维修人工费用；10、▲要求耗占比≤40%；
	90000

	微波治疗仪
	3
	1、供电电源：Ac220V，50Hz；2、工作频率：2450MHz±15MHz；3、输出功率范围不低于0～100W，连续可调，误差小于±30%。有复位控制功能，电源中断再通电后输出功率≤ 20W；4、辐射器驻波比：≤3；5、时间预置不低于0～60min连续可调，定时精度≤±1min；6、整机功耗：≤800VA；7、电介质强度：要求治疗机的电源部分与机器机身之间应能承受交流≥1500v，50Hz试验电压，历时≥1min无闪烁击穿现象；8、对地漏电流正常状态≤0.5mA，单一故障状态≤1.0mA；外壳漏电流正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA；患者漏电流正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA；9、电源输入插口中的保护接地接点和为保护目的而与该接点相连接的任何其他部分之间的阻抗≤0.2Ω；10、治疗机的无用辐射功率密度≤10mW/cm2；11、治疗机的外壳泄漏功率密度≤10mW/cm2；
	80000

	电脑中频治疗仪
	1
	用于全身各部位慢性炎症性疼痛患者消炎镇痛
	4000

	牙龈电刀
	1
	要求电刀有切割模式和混合模式，用于口腔软组织的切割和电拧，至少配置：电刀发生器、脚踏开关、中性电极、电刀头手柄、10种规格电刀头
	25200

	器械台车
	2
	带刹车、静音轮，不锈钢材质，台面大小：90cm*55cm*75cm
	1500

	器械台车
	1
	带刹车、静音轮，不锈钢材质，台面大小：70cm*45cm*75cm
	1000

	光固化仪
	2
	用于补牙后材料的固化，要求为LED光固化灯，波长为385-515nm
	18000


