	附件1：

	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	神经内镜专用机械臂
	1
	需与STORZ腔镜摄像系统配合使用，进行神外科颅底神经外科微创手术等，至少包括旋转插座、固定架L型、夹口；夹口要求适用于所有STORZ方头内镜，夹口范围不低于16.5-23mm，带快速连接器KSLOCK（凸型）
	90000

	经鼻颅底内镜显微手术器械
	1
	需与STORZ腔镜摄像系统配合使用，进行神外科颅底神经外科微创手术等，至少包括：1、剥离子（双头，半锋利半钝型，有刻度，长26cm）；2、剥离子（圆形压舌板，头端45°上弯，规格3mm，带有圆形手柄，工作长度15cm）；3、粘膜咬切钳（直，力量传到均匀，0号，工作长度13cm）；4、反咬钳（上沿后切口，有效工作长度10cm）；5、鼻钳（直，1号，工作长度13cm）；6、环形刮匙（环形刮匙钝，纵向型，内径5mm，长25cm）；7、环形刮匙（环形刮匙可塑形，内径5mm，头端45°成角，长25cm）；8、环形刮匙（环形刮匙可塑形，内径3mm，头端45°成角，长25cm）；9、环形刮匙（环形刮匙内径5mm，头端90°成角）；10、取瘤钳（杯状钳口，直径2.5mm，直型，工作长度18cm）
	81000

	开颅系统配件
	1
	适配于鸿鹄高翔HD-II动力系统使用，至少包括动力系统手柄、铣刀手柄、普通短直磨头手柄、长弯磨头手柄、消毒盒、磨头各1；
	54000

	超声波清洗机
	1
	1.容积≥29升，2.变频清洗，超声频率40KHZ和80KHZ，3.文本式控制面板，4.内尺寸≥490x295x200mm(长宽高)
	32000

	生命体征监测仪
	1
	设备可在预检分诊、查房时使用，具备监测血压、心率、血氧与体温等功能；可显示PI血氧灌注指数和抗弱灌注血氧技术，体温监测支持不同体温探头，可监测包括口腔、腋下、直肠等多个位置。
	10000

	单导注射泵
	4
	单通道注射泵要求：注射器规格至少包括10 ml 、20ml 、30ml 、50ml，累计容量范围不低于0.1—9999ml，精度 ≤±2% ， 可使用一次性注射器（至少包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌，自动识别注射器规格，阻塞后针筒内压力可自动释放
	3500

	注射泵
	6
	1、▲要求注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；2、 速率范围不低于：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；3、▲电动推杆开机时间不超过6秒；4、要求 支持注射器规格至少包括：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；5、要求注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；6、至少包括8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；并具备联机功能；7、要求具备不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作，支持带手套操作；8、要求支持药物库，可储存≥5000种药物信息；9、要求压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；10、▲要求支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色；11、要求具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；12、 电池工作时间≥5小时@5ml/h；
	18000

	输液泵
	18
	1、要求速度设定范围不低于：0.1ml/h～1200ml/h(最小步进≤0.1ml/h)；2、要求输液精度≤±5%；3、要求具备阻塞压力三档显示可调；4、要求具备压力动态液晶实时显示；5、要求电源：AC220V，50HZ；内置锂电电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时；6、要求输液方案设置：可预设两种不同速度的输液程序；
	4300

	输液泵
	6
	1、▲要求支持输血功能；2、要求支持临床常用输血管路，无需专用输血管路；3、▲要求支持输肠内营养液；
	18000


