	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	宽频变频凸 / 线阵粒子植入穿刺探头
	1
	1、应用于前列腺经会阴靶向穿刺；前列腺癌放射粒子植入治疗，前列腺癌冷冻射频介入治疗；2、频率范围不低于：（凸/线）4.0-8.0MHz/5.0-10MHz；3、▲要求凸阵扫描角度≥200°；配套日立阿洛卡 ARIETTA 60超声使用
	240000.00 

	超声探头穿刺架
	1
	应用于配合前列腺癌介入治疗（放射粒子植入、射频消融、氩氦刀冷冻消融治疗），达到精准的穿刺引导功能：1、适用于前列腺检查穿刺的经直肠凸/线阵探头；2、▲要求步进装置，1-5mm可调，精准定位；3、要求具备旋转式升降基架，升降高度≥200mm，适应不同手术高度；4、要求可360度旋转装置，可选择任何方向；5、要求具备旋转式步进装置；6、要求探头固定架可左右摆动≥15°；7、要求可向前探出距离≥150mm；8、要求具备插入式模板，高度0-55mm精确可调，适用于各种消毒方式；9、要求步进装置仰俯角度≥20°；10、要求步进装置行程≥130mm，应对不同探头的长度；11、要求穿刺架上的旋钮用颜色区分使用功能，方便操作；配套日立阿洛卡 ARIETTA 60超声使用
	86500.00 

	超声软组织切割止血设备
	1
	需配套有发生器、换能器、脚踏、手推车及3把超声刀头
	20000.00 

	沙盘
	1
	产品至少包括：沙具、个体防水实木沙箱、沙盘收缩支架、实木陈列架、团体实木沙箱、团体实木支架、沙子；要求通过国家家具及室内环境质量监督检测中心的检测；要求沙具经过中国认可国际互认检测认证,检测内容为沙具甲醛含量合格；
	16150.00 

	脑电图仪
	1
	1、要求采集、A/D转换、信号处理于一体，极强的抗干扰能力；2、要求通道数：16导；3、要求采样率≥1000次/秒；4、要求输入范围：±15mv；5、要求分辨率≤0.5μν；6、要求共模抑制比：≥110d；7、要求50Hz干扰抑制比：≥60dB；8、要求噪声电平：≤2.5uVp-p；9、要求高频滤波控制至少包括：15，30，45，60，120Hz；10、要求时间常数控制至少包括：0.03s，0.1s，0.3s；11、要求导联切换至少包括：单、双、自由导联；12、要求电源：USB供电；13、要求采集速度：≥1000点/秒；14、要求导联方式可任意编辑；15、要求系统参数可调:可设置各种使用环境，满足客户特殊需求；16、要求导联标签可选择显示和不显示；17、要求各通道EEG可任意开关；18、要求脑电图可随意剪辑、取舍、编辑整理；19、要求具备高效方便的EEG回放功能，回放速度可调，范围不低于0.1-1000倍；20、要求可编辑报告格式：提供脑电地形图、脑电波、及文字报告一体化输出，或单独选择其中任意项进行自由组合；21、要求配置至少包括：计算机一套，喷墨打印机一台，专用台车一台，16导脑电放大器一台。
	94810.00 

	便携式多导睡眠记录仪
	1
	1、要求通道数：≥15通道；2、要求至少可监测脑电（≥1通道）、下额肌电、眼电、口鼻气流、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位、脉率等；3、▲要求可增配蓝牙模块进行信号无线实时传输；4、要求放大器节能省电，可连续监测48小时以上；5、要求内置存储器：≥2G；6、▲要求设备自带有存储功能，根据临床需要可实现床旁实时在线监测；7、▲要求可连接无创呼吸机可实时监测面罩压力、漏气量、呼吸频率、气流流速曲线；8、要求具有全中文操作界面及分析软件；9、要求具有自动分析和手动分析功能；10、要求配置专业PSG多导睡眠分析软件至少包括：睡眠分期、呼吸事件、睡眠微结构分析、体位分析、微觉醒事件分析等；11、▲要求带有智能辅助软件分析系统，睡眠分期准确率≥80%，呼吸事件分析结果准确率≥90%；12、要求具备睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、鼾声等；13、▲要求具备模块化报告，可根据用户需求自定义选择报告内容；14、要求配置计算机工作站及打印机；
	142500.00 


