	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	电动护理床
	8
	要求具备整体升降、背部升降、腿部升降功能，前后倾斜≥12°，整体床架采用优质冷轧型材，通过自动化机器人焊接成型，床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔，背板具有腹部减压功能，一键式电动CPR、一键式心脏椅体位， ABS床头床尾板、按键式ABS护栏，护栏可锁定并可显示运行角度，病床脚轮要求为整体式中控制动双面静音脚轮不低于5寸，整体升降高度不低于（440-720）mm，配置蓄电池、输液架、引流钩、杂物框、床垫
	13800

	病床
	7
	双摇可调、带护栏、床面板一体成型，可拆卸一体成型床头床尾板，配置床垫、病历卡、杂物架、移动轮、餐桌板
	2000

	床头柜
	7
	功能：隐藏式毛巾架、隐藏式杂物袋挂钩、餐拉板、抽屉、储物柜、储物柜内中间隔板可调节高度
外形尺寸≥480mm（长）*465mm（宽）*745mm（高）；床头柜箱件四面一次性注塑成型，柜体内有金属框加强；柜体.抽屉.餐拉板采用全新无毒PP原料注塑成型；顶面.后板.柜门.采用全新无毒ABS原料注塑成型
	274

	切片机
	1
	1、要求切片厚度：1-60μm；2、要求至少包括修块模式2种，修块厚度10µm和30µm；3、要求手动切片模式至少包括半刀模式和全手轮旋转模式；4、要求水平进样幅度：24mm；5、要求垂直样品行程≥70mm；6、要求静音样品回缩：40μm；7、要求最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm；8、要求手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑；9、要求二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片；10、要求具备个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向；11、要求具备带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本；12、要求废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑；13、要求具备储物盘功能，方便放置常用工具；14、要求刀架带有红色护手，确保操作者安全；15、要求具备刀架三点锁定及侧向移动功能；16、要求1手轮有2个独立的安全锁定系统；17、要求具备快速转换样本夹，可单手操作；
	153000

	组织标本取材台
	1
	1、要求取材台材质整体304#2.0mm不锈钢耐磨、防锈易清洁，台面2.5mm厚；大小外型尺寸约1800mm*800mm*1900mm；2、要求上送新风，局部层流，洁净空气，全新风导入净化离子，覆盖取材人员呼吸区域；3、要求完全下排风，以保证取材过程中的有害气体，无死角快速直通排除到外部空间；4、要求排风速度约0.45-2.66m/s，进水压力≥0.5pa；5、要求台面为一次性成型设计，台面边沿内凹式设计，高于工作区域孔板适当高度；6、要求工作区大小不低于1400mm*500mm；7、要求台面电动立体升降，升降范围不低于150mm，取材台带工具吸附架及试剂存放台；8、要求一体化防水金属指示灯按键控制， 大体标本取材显示屏；9、要求具备冷光源无影照明装置，顶部配备自动定时关闭紫外线强效杀毒装置；10、工作台面设计有带过滤的引流槽斗，可把福尔马林废液直接通过过滤槽斗倒入回收
	79200

	过氧化氢空气消毒设备
	2
	一、便携式过氧化氢消毒器
二、数量：贰套
三、设备主要用途说明：主要用于医疗机构中高危区域、公共区域以及有卫生要求的场所杀灭各种致病菌、也可用于新冠病毒的终末消毒。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准； 
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤1个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
1.▲要求技术原理：采用超干雾技术将过氧化氢消毒液雾化，在通过高压空气，利用伯努利效应使得过氧化氢在极细化喷咀形成超干雾过氧化氢颗粒；
2.▲要求消毒空间：单次100-200立方米 ，内置储液箱容纳3.5L消毒液，标准模式（3ML/m³）下可以满足≥1300m³的消毒任务;
3.▲要求设备雾化颗粒≤0.05um；
4.要求消毒液使用量调节范围不低于3-8ML/m³可调；
5.要求参数设定：内置计算软件，至少具有按空间体积和按消毒时间计算两种模式；
6.▲要求至少包含以下两种使用方式：1.可以作为风管消毒机对隔离负压病房、小型生物实验室、医护车辆以及实验动物中心笼架消毒；2.直接放置到消毒空间使用； 
7.要求显示屏：≥ 4.3英寸显示屏；
8.要求具有残留解析功能和残留超标报警功能；
9.要求消毒液储液箱有内外箱设计，内外箱可以装载不同的消毒液；
10.要求至少拥有标准，增强，特强三种消毒档位；
11.要求具备触摸屏控制和平板电脑作为操作控制器（内置消毒机APP）远程控制消毒机；
12.▲要求每套标配远程控制平板电脑，平板电脑≥ 8英寸，平板可以远程操作和检测设备运行状态，平板可显示液位、温度、湿度、浓度、灭菌、等离子、待机、故障灯监测状态指示栏；
13.▲要求具有电池下监测功能：主机内置电池即可独立支持操作，可用于病床转运监测；
14.要求具有快速解析功能，解析完成后空间浓度小于1PPM安全线，以保证消毒时间完成后人员可以进入；
15.要求具备工作状态显示：具有工作状态颜色指示装置；
16.▲消毒工艺要求：消毒时，产生不可见的过氧化氢微粒，空间扩散性能好，空间浓度均匀；
17.要求具备消毒数据管理：消毒运行数据可记录≥10000条、可查询、可打印，可形成数据曲线；
18.材质要求：外壳及内部结构件采用SUS304、ABS、AL601，材料兼容性好，不会老化；
19.要求消毒液适用介质：过氧化氢、次氯酸、溶菌酶、二氧化氯、过氧乙酸等，消毒液为食品级过氧化氢，浓度兼容6-35%，非专用消毒液；
20.要求物表模拟现场消毒试验：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均≥5.9（提供CMA认证检验报告）；
21.要求物表模拟现场消毒试验：嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥5.9（提供CMA认证检验报告）；
22.空气消毒模拟现场消毒试验：白色葡萄球菌杀灭率≥100%（提供CMA认证检验报告）；
23.空气消毒模拟现场消毒试验：自然菌消亡率≥100%（提供CMA认证检验报告）；
24.要求具备空气强对流技术，使过氧化氢分子迅速均匀无死角弥散，具备较高的穿透力和杀灭力；
25.要求具有多工作模式，至少包含：允许独立消毒模式、独立解析模式、联合消毒解析模式、管路循环消毒解析模式；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.▲提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	60000

	胸腔镜
	2
	
要求为STORZ30度广角镜
	45000


