	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	高频电刀
	2
	1、要求适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血；2、要求输出功率≥300W；3、▲要求输出频率434KHz；4、要求输出特性：浮地式（隔离式）输出；5、要求为CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电；6、主机采用智能组织感知技术（TissueFect）：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；7、▲要求显示屏：液晶触摸屏；8、要求系统设置至少包括：系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能；9、要求具备病人回路电极监控器（REM）系统，当监测到接触电阻较初始电阻增大40％（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停；10、要求监测阻抗范围不低于：5-135欧姆，访问电流<100μA；11、要求单极切割模式至少包括二种：纯切，混切；纯切：功率1-300W ，混切：功率1-200W ；12、要求具备智能模式WALLEYLAB：智能模式功能将止血与分离结合在一起，功率1-200W ，具备三按钮刀笔；13、要求单极凝血模式至少包括三种：软凝，电灼，喷凝，功率1-120W；14、▲要求普通双极模式至少包括三种：精确，标准，宏，功率1-70W；15、要求具备FT双极模式三种：低，中，高；16、要求精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出；17、要求具备演示模式功能；18、要求具备排烟系统连接功能；19、要求具备心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号；20、要求具备连接同品牌氩气刀功能；21、▲要求脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关（智能模式）；且单极脚踏开关及双极脚踏开关可与原有高频电刀脚踏开关匹配使用；22、要求具备演示模式：具备的演示模式功能，方便教学或检修；
	144000

	紫外线光疗仪（紫外线皮肤病治疗仪）
	1
	1、▲要求全身整舱治疗系统，配置原装进口飞利浦NB-UVB灯管，30支≤机器自带灯管数量≤35支，赠送不计入；2、要求具备微电子处理器，按输入计量准确完成治疗；设定照射完成后，灯管自动关闭；同时微处理器设有安全开关和剂量输入限制，保证治疗安全；3、要求具备高效率反光板及科学的灯管排列方式，确保病人各部位光照均匀，高辐射强度输出，最大辐射剂量：≥5J/cm2；4、▲要求设有手锁开关，该开关通过绳索与患者手腕相连；如在治疗过程中，患者告警，绳索拉下开关，则立即中断照射治疗；5、要求辐射频谱：输出波长不低于310～315nm，峰值波长313nm±2nm；6、要求外形尺寸:≤长×宽×高:1030×1030×2060mm；7、▲要求输入功率:≤4000VA，保证设备节能；8、要求核心部件原装进口，提供镇流器触发器灯座3项的进口报关单；9、要求显示屏≤5寸，更加节能；10、要求灯管外无铁丝网阻挡，确保紫外线照射均匀性；11、▲要求配置同品牌皮肤镜1台，放大倍数≥4倍；12、▲要求配备同品牌设备光源≥4支9W灯管便携式紫外线光疗仪1台，方便患者局部小面积治疗，同时可MED检测；
	188000

	床旁心电图机
	1
	用于采集心电图信息，与现有心电图网络对接
	28800

	高流量呼吸湿化治疗仪
	1
	温度控制范围：31℃，34℃，37℃；一体化加温湿化器，湿度输出范围：32 – 44mgH2O/L；一体化流量调节，范围：10 – 60 L/min；一体化实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%~100%；空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%；加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min
	74000


