	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	光子治疗仪
	1
	矩阵集成芯片式固态光源系统，峰值波长红光640nm，蓝光460nm；光功率密度可调；红蓝光可自动切换，照射距离和角度可调，治疗时间可调，操作简单
	57000

	微波治疗仪
	3
	1、供电电源：Ac220V，50Hz；2、工作频率：2450MHz±15MHz；3、输出功率范围不低于0～100W，连续可调，误差小于±30%。有复位控制功能，电源中断再通电后输出功率≤ 20W；4、辐射器驻波比：≤3；5、时间预置不低于0～60min连续可调，定时精度≤±1min；6、整机功耗：≤800VA；7、电介质强度：要求治疗机的电源部分与机器机身之间应能承受交流≥1500v，50Hz试验电压，历时≥1min无闪烁击穿现象；8、对地漏电流正常状态≤0.5mA，单一故障状态≤1.0mA；外壳漏电流正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA；患者漏电流正常状态≤0.1mA，单一故障状态≤0.5mA；9、电源输入插口中的保护接地接点和为保护目的而与该接点相连接的任何其他部分之间的阻抗≤0.2Ω；10、治疗机的无用辐射功率密度≤10mW/cm2；11、治疗机的外壳泄漏功率密度≤10mW/cm2；
	80000

	新生儿专用监护仪
	10
	1、要求具有新生儿专用监护仪注册证；2、要求具备新生儿专用心电技术；3、要求具备Masimo脉搏氧饱和度；4、要求采用新生儿专用的血压自适应信号处理算法，抗运动性、抗干扰能力强；5、要求 ≥8英寸液晶触摸屏显示；6、要求支持中/英文手写输入，便于医护人员录入患儿信息；7、要求内置锂电池，持续工作≥4小时；8、超静音，无风扇设计；9、要求可选配新生儿呼吸暂停自救功能、氧浓度监测功能；
	28000


