	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
(元）

	胸腔镜手术器械
	2
	详见附件1中表2
	90000

	纤维支气管镜
	1
	1、外径纤细、视野大、图像解析度高；2、视野角度：≥90度，景深3～50mm；3、▲外径：先端部≤5.1mm，插入部≤5.2mm；4、▲器械管道≥2.6mm；5、弯曲角度：上≥180度，下≥120度；6、 有效工作≥600mm；7、 具有电源更换指示灯；8、具有整体浸泡防水设计；9、如与科室原有光源匹配可不配便携式光源，如不匹配需配便携式光源1套；
	150000

	患者升温系统
	7
	一、升温仪
二、数量：柒套
三、设备主要用途说明：用于手术病人加温及降温治疗。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准； 
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤3个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
1.运行温度要求(软管末端温度)
1.要求具有环境温度档（可降温）；
2.要求低档：32±1.5℃；
3.要求中档：38±1.5℃；
4.要求高档：43±1.5℃；
2.▲要求风速(CFM)：＞48CFM；
3.要求测试气流（身上毯，CFM）＞41CFM；
4.要求噪音：≤55分贝；
5.温度控制 ：要求采用微处理器（半导体集成电路）电脑控制；
6.要求具有图示及报警提示音等报警装置；
7.要求过热报警 ：≤56℃；
8.▲系统感应器：要求配置1个温控感应器（机器内部）、2个过热感应器（软管通风口两端）；
9.过热测试要求：使用检测包直接在前面板调节；
10.校准要求：使用检测包直接在前面板调节；
11.空气过滤系统要求：能够高效≤0.2μm；
12.软管要求：长度≥2米。
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	37800


表2：

每套胸腔镜操作器械构成：

	序号
	产品名称
	数量
	技术参数

	1
	止血钳
	2
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，弧弯高25mm，有锁扣36mm，双关节DeBakey

	2
	止血钳
	1
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，角弯高25mm，有锁扣36mm，双关节DeBakey

	3
	止血钳
	1
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，角弯高20mm，有锁扣36mm，双关节DeBakey

	4
	游离钳
	1
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，有锁扣36cm，双关节DeBakey

	5
	海绵钳
	4
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，36cm，双关节 弯 有槽头8mm

	6
	蛇形钳
	1
	进口钢SC 进口钢单孔SCD，36cm，双关节，弯，有槽头6mm

	7
	精细剪
	1
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，34cm，双关节 弯 窄圆头 宽2.5mm

	8
	组织钳
	1
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，36cm，双关节 Aliis钳 弯头 宽8mm

	9
	淋巴结钳
	1
	钛合金SCT，钛合金单孔SCTD，36cm，双关节 头径8mm

	10
	持针钳
	1
	进口钢SC 进口钢单孔SCT，34cm，双关节，弯头，碳化钨合金钳口

	11
	吸引管
	1
	36cm手柄式，大弯型

	12
	打结器
	1
	C型


