	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价（元）

	高压水枪
	1
	用于纤支镜清洗，需至少配置打气泵1台、水枪1把、气枪1把
2022.6.16与科室董云春沟通后科室只购买水枪，气枪、泵不采购，预算调整为5000元
新技术参数：
1.枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa。
2.造型新颖，手握轻便，开、关、气压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便操作简单、清洗彻底，带有八个常用喷头；ss
	5000

	血液净化用治疗车
	2
	带两个抽屉及两个垃圾桶，治疗车左右有承钢，上方有液体挂钩2组，每组4-5个
新参数：尺寸625*480*920mm
整体ABS工程塑料.塑钢.铝，组合而成，ABS台面凹陷设计，配有加厚型透明软玻璃垫子，四柱设计，四柱承重，塑钢立柱，车体两层台面板设计，304不锈钢护栏
抽屉配置为二中抽，抽屉面板高度12公分。每层内置分隔片，可自由分格药盒，豪华ABS直行抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有可升降式隐藏式可拆卸式不锈钢双排龙门输液架 ，旋转方向，三折静音轮轨道，抽拉顺畅自如，
右侧：垃圾桶两个
豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。
	3000

	宫腔镜辅助设备
	1
	一、宫腔镜辅助设备
二、数量：一套
三、设备主要用途说明：主要用于辅助医院现有腔镜系统进行宫腔镜检查及治疗。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤3个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求
1、要求配置免扩宫宫腔镜及配件，壹套：
1．1、要求配置免扩宫宫腔镜，壹根，柱状晶体镜30°，与医院原有宫腔镜摄像系统兼容，直径≤2.9mm，免扩宫设计，长≥24cm，能与连续灌流鞘及操作鞘配合使用；
1.2、要求可预真空高温、高压、气熏或浸泡消毒；
1.3、要求镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理，镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损；
1.4、要求宫腔镜为一体化设计，镜身带进水通道，内镜与灌流通道整合；
1.5、要求配置纤维导光束，壹根，直型接头,与医院原有冷光源主机兼容，直径2.5mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形，可高温高压消毒；
1.6、要求配置连续灌流鞘，壹个，直径≤3.7mm，长度≥18cm，带吸引通道，位于被动位置时，进入宫腔的外径≤2.9mm,推入主动位置后可实现连续灌流，用于与宫腔镜配合使用；
1.7、要求配置连续灌流操作鞘，壹个，直径≤4.4mm，长度≥18cm，位于被动位置时，进入宫腔的外径≤2.9mm,推入主动位置后可实现连续灌流，带通道，可用于5Fr.半硬性手术器械，带有流出和流入管；
1.8、要求配置剪刀，壹把，5Fr.，长度34cm，单动钳夹；
1.9、要求配置消毒盒，壹个；
2、要求配置膨宫泵及反复用膨宫管路，壹套：
2.1、要求安全分类I类BF型；
2.2、要求电源～220V 50Hz；
2.3、要求额定功率≤150VA；
2.4、要求为微电脑数码管显示；
2.5、要求压力可以根据需要调节设定，压力设定范围不低于50～400mmHg；
2.6、要求流量可以根据需要调节设定，流量设定范围不低于0.1～1.0 L/min；
2.7、要求可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）；
2.8、要求管路可高温高压和低温等离子消毒；
2.9、要求配件可与其他品牌通配；
2.10、要求配件属于医用级材料，保证手术的安全性；
2.11、要求采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野；
2.12、要求运行方式间歇加载/连续运行；
2.13、要求噪声≤70dB(A)；
3、要求配置宫腔治疗镜，贰套，每套配置如下：
3.1、要求为30°宫治疗镜，可用于输卵管通液；
3.2、要求插入部外径：16Fr，工作长度：≥180mm，镜体外径：Ø3mm；
3.3、要求内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥，采用柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮；
3.4、要求带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
3.5、要求操作器：13Fr×220mm，独特进水和出水通道，可以持续循环灌流，操作器外径小，易于插入；
3.6、要求外鞘及闭孔器：16Fr×210mm；
3.7、要求配套接门、密封帽、水阀接门；
3.8、要求配置疏通钢丝1根，Ф0.8×300mm；
3.9、要求配置导光束1条，Ф4×2m；
3.10、要求配置硬性活检钳1把，5Fr×340mm；
3.11、要求配置硬性剪刀1把，5Fr×340mm；
3.12、要求配置硬性三爪钳1把，5Fr×340mm；
3.13、要求配置软性毛刷1把，6Fr；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后设备主机及镜子质保≥贰年，手术器械质保≥叁个月，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.▲提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	300000

	电动监护床
	6
	要求具备整体升降、背部升降、腿部升降功能，前后倾斜≥12°，整体床架采用优质冷轧型材，通过自动化机器人焊接成型，床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔，背板具有腹部减压功能，一键式电动CPR、一键式心脏椅体位， ABS床头床尾板、按键式ABS护栏，护栏可锁定并可显示运行角度，病床脚轮要求为整体式中控制动双面静音脚轮不低于5寸，整体升降高度不低于（440-720）mm，配置蓄电池、输液架、引流钩、杂物框、床垫
	13800

	生物安全运输箱
	50
	运输箱单个标配（4个冰排  2个标本罐  一个标本罐可装19人份标本，二个标本罐可装38人份标本），箱子外带有温度显示，符合UN2814标准，体积12L，非人为损坏3年保修
	420

	有创呼吸机
	1
	1、要求适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运；3、主机重量≤11千克（不含台车）；4、要求采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800；5、要求中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认，具备便利的锁屏功能；6、要求不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上；7、▲要求吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；8、▲要求呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；9、要求具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能；10、要求病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出；11、要求具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能；12、要求常规模式至少包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式；13、▲要求高级模式至少具备：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）；14、要求具备无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；15、▲要求具备压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）；16、要求具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式；17、▲要求具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能；18、▲要求具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数；19、要求其他功能至少具备：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；200、要求具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致；21、▲要求除标准配置外，另配一套吸气安全阀组件、一套呼气安全阀组件；
	185000


