	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	超纯水仪
	1
	1、要求可同时产生2种水质（实验室三级+超纯水），并有2个独立取水口供分级取用；2、要求可升级加装UV/UF组件；3、要求具备RS232数据通讯功能；4、要求主机台式设计，外形尺寸≤410*480*490mm（W*H*D)；5、要求系统自动运行，自动保养，无须人工伺服；6、要求具备精确的定量/定时取水（0.1-500L/1-999min）；7、要求具备防水轻触按键，蓝色高亮LED+背光LCD显示界面；8、要求超纯柱（DI）自动润洗，超滤膜（UF）自动清洗；9、要求整机采用进口快速接头，所有元件可迅速独立拆拔；10、要求即时显示报警及保养信息，内置系统消毒程序；11、要求具备可编程控制器，自动保存设置；12、要求具备自动提示滤芯更换，自动诊断系统故障及污堵；13、要求具备累计产水统计功能；14、要求系统参数可调，适配不同源水条件，压力状态即时显示；15、要求具备UV失效报警、漏水保护装置；16、要求使用原装进口MVV5000超滤膜附件，确保去除热源及核酸酶；17、要求使用双波长（185/254）紫外附件；
	106250

	恒温试管架
	4
	温度设定操作简单，侧边可拆卸，易于清洁；铝合金主体，温度均一性好，温度设定：室温-50℃；试管位：14*14ml；外部尺寸：100*200*135mm（W*D*H）；
	17850

	恒温热板
	3
	热板尺寸：235*510*33mm；控制器尺寸：115*140*58mm；功率：最大≤80W，平均20W；预热时间：≤30分钟；温度控制范围：35℃-40℃，0.1℃可调，常规设置:37℃；温度控制精确度：≤±0.1℃；正常工作环境：20℃-35℃，湿度：≤95%；要求为白色水晶砖恒温热板；
	22312.5

	水浴箱
	1
	浴槽：直接浸浴样品；操作温度：室温+5-99度；稳定性：≤±0.2℃；要求具备数字式设置和显示，实时显示浴槽温度，方便观察和控制；容积：≥5L；材料：不锈钢内胆，抗腐蚀，易于清洁；要求操作者可设定过温断电保护；
	14875

	电动手术台
	2
	台面长度/宽度：1780/600mm，台面最低/最高高度：680/880mm，台面前倾/后倾角度:8°/20°；背板上折/下折角度：45°/7°；电源功率不高于1KW；尺寸：1340*860*880；需配置：2个托手板、2套托腿架、1个污物盆
	114750


