	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	多导睡眠脑电仪
	1
	玉溪市人民医院购置
多导睡眠脑电监测系统具体配置及主要技术规格

一、多导睡眠脑电监测系统
二、数量：一套
三、设备主要用途说明：主要用于记录分析睡眠时各种生理参数，对睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱和睡眠呼吸暂停、低通气综合征疾病进行分析、诊断。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准； 
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤3个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
（一）、硬件部分技术要求：
1、要求通道数：≥45；脑电≥8通道，至少可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定；可扩展通道至少包括：呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测；
2、▲要求放大器及头盒采用一体化设计，总重量≤800g;
3、要求采用直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小；
4、▲要求单通道采样率≥10000HZ；存储频率≥2048HZ；
5、要求采用高精度≥24位 A-D转换每通道；
6、要求采用POE网线供电并实时传输数据；
7、要求集成放大器和病人接口盒，便于病人携带；
8、要求具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期；
9、要求放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件；
10、要求具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）,利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能；
11、要求内置体积扫描感应式胸腹绑带（RIP），具有胸腹相位分析功能；
12、要求噪音≤0.3μVrms/ 1.8μVpp；
13、要求共模抑制比：≥105dB；
14、要求数字分辨率：≥24bit；
15、要求输入阻抗：≥100MΩ；
16、要求输入电流：≤5nA；
17、要求具备红外高清IP网络数字视频，采用MPEG-4压缩方式，提供双窗口（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑；
（二）、软件部分技术要求：
1、要求睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并至少具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件；
2、要求软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式；
3、▲要求高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析；
4、要求具备专业PSG多导睡眠采集分析软件，至少包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等；
5、▲要求采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常、呼吸机面罩漏气、呼吸机压力阈值、经皮CO2阈值、呼末CO2阈值等可声光报警；
6、要求具备功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）；
7、要求具备学术研究管理软件方便学术交流，数据管理至少包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能；
8、要求具备采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况；
9、要求数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件；
10、要求具备睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件；
11、要求每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图；
12、要求具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助；
13、▲要求可分析其他睡眠厂家的数据；数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出；睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研；
14、▲要求具备FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告；
15、要求具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸；
16、要求具备教学软件，不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式；
17、要求软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能；
18、要求具备PTT（脉搏传输时间）功能，反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性；
19、要求CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告；
20、要求具有监测中辅助诊断系统，可以预设AHI指数阈值，进行分夜诊断评估；
21、要求具有≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事；
（三）、要求配置至少包括：计算机 1套、打印机 1台、睡眠测量仪放大器 1台、睡眠分析软件 1套、传感器组件包 1套。
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.▲提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	450000

	运输液氮罐
	1
	要求容积(L)：≥30升；口径(MM)：125；高度(MM)：690；保存期(天)：≥95；5） 提筒数量：≥3；要求配皮革保护套；
	5525

	精密鼓风干燥箱（电热干燥箱）
	1
	1、要求电源电压 AC220V，50HZ；2、要求输入功率≤1550W；3、控温范围RT+10～200℃（RT+10～250℃）；4、要求温度分辨率≤0.1℃；5、要求恒温波动度≤±1℃；6、要求温度均匀度≤±2.5%（测试点为100℃）；7、要求搁板≥3块；8、要求容积≥150L；9、要求具有观察窗；10、要求定时范围0～5999min；
	8500

	台式离心机
	2
	1、要求为不锈钢转子腔体（防锈）；2、要求在离心机盖几乎关闭水平，可自动盖锁；3、要求具备自动开盖；4、要求具备超速、误操作、机器故障自动诊断；5、要求具备大屏幕液晶显示（LCD）、视角独特；6、要求可任意设定转速、离心时间、RCF值；7、要求具备自动失衡识别功能，失衡时自动停机；8、要求可用于32个15ML FALON 尖底管精子处理管；
	12750

	精密移液器
	16
	1、要求具备四位数字显示，精密度高；2、要求单手可调，光滑轻便，适手性好；3、要求配置0.5-10UL，6支，整支可高温消毒；4、要求配置10-100UL，5支，整支可高温消毒；5、要求配置100-1000UL，5支，整支可高温消毒；
	2125

	电动注液器
	5
	1、用于辅助生殖实验室配置试剂和培养液；2、要求适用于1ml至100ml的各种型号移液管，吸液控制有快和慢两个控制档， 排液有吹和重力排液两档；3、要求吸液速度最快可达3秒内吸取25ml液体；4、要求电池：2*1.2V 镍氢电池，可充电；5、要求电池使用时间: 连续≥8小时；6、要求总重（g）：≤180g；7、要求过滤器：≤0.45um；8、要求材质：ASA；9、要求吸嘴材质：聚丙烯，支架材质：有机树脂；10、要求配套进口移液管：1ml、2ml、5ml、10ml、50ml规格各20支；11、要求温度范围不低于：室温+10℃-100℃；12、要求温度程序≥4个；13、要求具备高效电子PID控制，双行数字显示；
	6800

	实验室专用温度计
	2
	1、要求至少标配3个温度探头：PT100 电阻式温度探头；微滴温度探头；平面温度探头；2、要求可同时进行两个探头读数；3、要求温度量程可达：-220 to +1150℃；4、要求探头接线长度：≥1000mm；5、要求精度：≤±0.1℃；
	8500

	医用冰箱
	2
	1、要求款式：立式；2、要求外观：侧开门；3、要求有效容积(L)：≥360；4、要求额定电压（V）：220；5、要求额定频率（Hz）：50；6、要求能耗等级：3级；7、要求制冷剂：R600a；8、要求噪声db（A）:≤55；
	11092.5


