	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	低温保存箱
	1
	1、要求电压(V/ZH)：220/50；2、要求功率(W)：≤430；3、要求箱内温度范围不低于：-20-40℃；4、要求外部尺寸(宽*深*高mm)≤790*845*1860；5、内部尺寸(宽*深*高mm)≥535*610*1228；6、要求有效容积(L)≥348；7、要求净/毛重≤137kg；
	25967.5

	电子分析天平
	1
	1、要求可读性 ≤0.1mg；2、要求量程 ≥120g；3、要求校准：外校；4、要求显示器：液晶LCD；5、要求具备符合ISO/GLP的打印输出；6、要求数据接口：RS232C标准接口；7、要求秤盘尺寸 Ø 90 mm；8、要求具备超级双杠杆单体传感器；9、要求具备自动校准系统；10、要求标配内置校准砝码，全自动校准；11、要求具备前置水平仪；12、要求具备最新SMT技术；13、要求内置RS-232C接口，符合GLP标准；14、要求具备防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰；15、要求具备动态温度补偿、全自动故障诊断、超载保护；16、要求应用程序至少包括：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）；17、要求具备下部吊钩，满足大体积称量；18、要求具备密度直读、计算因子、左右除皮键；
	10846

	实验室空气消毒过滤机
	1
	1、要求适用面积：45-226M2；2、要求有效净化面积：18.6-920.9M2,(4次空气更换/小时),37.2-185.8M2(2次空气更换/小时）；3、靠等离子过滤层实现高效快速空气过滤；4、要求空气更换效率≥1000M3/小时；5、要求至少包括3层过滤系统：预过滤层，HEPA过滤层，活性炭滤层；6、要求至少具备五级速率可调,噪音范围：47.9-75.5dBA,39.5-62.9dBA 1米距离；7、要求空气流速：181-906M3/HR；
	170000

	超净工作台
	2
	1、要求垂直风，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激；2、要求采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态；3、要求工作台面为进口不锈钢；4、要求菌落数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养皿）；5、要求洁净等级：100级@≥0.5μm；6、要求菌落数：≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿)；7、要求平均风速：0.32～0.48m/s（可调）；8、要求噪 音：≤62dB（A）；9、要求电 源：单项交流220V/50Hz；10、要求光照度：≥300LX；11、要求荧光灯/紫外灯规格及数量：20w x ①/ 20w x① ；
	19550

	储存液氮罐
	4
	用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎：1、要求吊筒数量≥10个；2、要求可放1/2cc麦管数量（10/支撑条)：≥3200个；3、要求可放1.2&2.0ml冻存管数量(6/支撑条)：≥1140；4、要求液氮容量(Liters)：≥38L；5、要求静态保存天数：≥120天，静态挥发量(Liters/day)：≤0.31L/天；6、要求正常工作时间（day）：≥75天；7、要求罐颈直径（mm）：≥127；8、要求总体罐高（mm）：≤ 681；9、要求外部直径（mm）：≤ 478；占地面积小；10、要求空罐重量（kg）：≥17.3；11、要求满罐重量（kg）：≥48；12、要求配备滚轮底座方便搬运；
	28262.5

	医用离心机
	1
	1、要求控制精度：从100rpm到最高转速，增幅≤100rpm；2、要求时间设定最长为99分钟，或选择连续运转；3、要求所有转子在最大的载重量时，加速到最高转速时间<18秒，减速时间≤16秒；4、要求具备自动开盖功能；5、要求具备当顶盖几乎关闭时自动盖锁功能；6、要求具备旋钮和数字显示；7、要求具备缩短启动和刹车的Soft功能，可以使得特殊的血样、尿样和细胞培养物的离心产物增加；8、要求根据需要可设置rpm/rcf值并转换；9、要求具备不锈钢转子腔体；10、要求具备气流导向设计便于样品的冷却；11、要求可选择永久地固定设置参数，以免在不经意时被更改；12、要求具备“short spin”快速完成瞬时离心功能；13、要求运行中可随时修改数值；14、要求转子特性：最小的样品加热效应，低噪音运行；15、要求转子和适配器可以整体高压灭菌；16、要求符合IEC1010-2-020 国际最高安全标准；
	80750

	气体浓度检测仪
	1
	1、要求为电池供电的手持分析仪，用于 测量 CO2, O2, 温度, VOC, 相对湿度 和 pH；2、要求拥有用户友好的触摸屏界面 ，可以与市场上的任何一款培养箱兼容；3、要求采用“扩散”或“抽吸”式气体采样模式；4、要求泵的抽吸率：≥100 ml/min ， 包括取样管和除湿套件，可长时间记录 ；5、要求采用微型USB 用于数据下载；6、要求CO2 具有温度和压力补偿的、非分散红外双波长传感器 ；7、要求在6%时，测量精 度=+/-(输出满量 程的1%+读数的2% ）≤+/-0.32%；8、要求CO2浓度范围不低于： 0-20%;精度：≤±0.1%；9、要求O2 基于荧光的光学传感器范围不低于 0-25%；10、要求在6%时，测量精 度=+/-(输出满量程的1%）≤+/0.25%；11、要求O2 浓度范围不低于： 0-25%;精度：≤±0.1%；12、要求LEO 可配带有两个外置温度检测模块，可以同 时启动操作；13、要求标配T1温度探头，K型热电偶 OD: 0.13 mm ，液滴温度探头，温度监测范围：20-45°C 精度± 0.1 °C,长度: 2 m；14、要求T1是一款小巧而灵活的可浸入式热电偶，用于测量液体的温度，如培养皿中的液体培养基温度；15、要求小于2mm的探测空间用K型热电偶温度探头；16、要求标配的温度探头经国际标准校准，可用于校准实验室内其他的温度设备；17、要求配备取样管和除湿套件；18、要求可长时间记录；
	102000

	手持式微滴PH计
	1
	1、要求测量范围：PH值0-14；2、要求温度范围：0-100℃手动输入；3、要求精度：≤±0.005PH；4、要求PH分辨率：≤0.001；5、电源要求：4x1.2v镍氢电池AA型；6、要求工作时长：≥1000小时；7、要求重量≤0.4㎏；
	42500


