| 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫腔镜辅助设备 | 1 | 一、宫腔镜辅助设备 二、数量：一套 三、设备主要用途说明：主要用于辅助医院现有腔镜系统进行宫腔镜检查及治疗。 四、系统要求 1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料； 2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准； 3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修； 4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价； 5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料； 6.交货时间：≤3个月； 7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。 五、配置及性能要求 1、要求配置免扩宫宫腔镜及配件，壹套： 1．1、要求配置免扩宫宫腔镜，壹根，柱状晶体镜30°，与医院原有宫腔镜摄像系统兼容，直径≤2.9mm，免扩宫设计，长≥24cm，能与连续灌流鞘及操作鞘配合使用； 1.2、要求可预真空高温、高压、气熏或浸泡消毒； 1.3、要求镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理，镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损； 1.4、要求宫腔镜为一体化设计，镜身带进水通道，内镜与灌流通道整合； 1.5、要求配置纤维导光束，壹根，直型接头,与医院原有冷光源主机兼容，直径2.5mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形，可高温高压消毒； 1.6、要求配置连续灌流鞘，壹个，直径≤3.7mm，长度≥18cm，带吸引通道，位于被动位置时，进入宫腔的外径≤2.9mm,推入主动位置后可实现连续灌流，用于与宫腔镜配合使用； 1.7、要求配置连续灌流操作鞘，壹个，直径≤4.4mm，长度≥18cm，位于被动位置时，进入宫腔的外径≤2.9mm,推入主动位置后可实现连续灌流，带通道，可用于5Fr.半硬性手术器械，带有流出和流入管； 1.8、要求配置剪刀，壹把，5Fr.，长度34cm，单动钳夹； 1.9、要求配置消毒盒，壹个； 2、要求配置膨宫泵及反复用膨宫管路，壹套： 2.1、要求安全分类I类BF型； 2.2、要求电源～220V 50Hz； 2.3、要求额定功率≤150VA； 2.4、要求为微电脑数码管显示； 2.5、要求压力可以根据需要调节设定，压力设定范围不低于50～400mmHg； 2.6、要求流量可以根据需要调节设定，流量设定范围不低于0.1～1.0 L/min； 2.7、要求可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）； 2.8、要求管路可高温高压和低温等离子消毒； 2.9、要求配件可与其他品牌通配； 2.10、要求配件属于医用级材料，保证手术的安全性； 2.11、要求采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野； 2.12、要求运行方式间歇加载/连续运行； 2.13、要求噪声≤70dB(A)； 3、要求配置宫腔治疗镜，贰套，每套配置如下： 3.1、要求为30°宫治疗镜，可用于输卵管通液； 3.2、要求插入部外径：16Fr，工作长度：≥180mm，镜体外径：Ø3mm； 3.3、要求内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥，采用柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮； 3.4、要求带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 3.5、要求操作器：13Fr×220mm，独特进水和出水通道，可以持续循环灌流，操作器外径小，易于插入； 3.6、要求外鞘及闭孔器：16Fr×210mm； 3.7、要求配套接门、密封帽、水阀接门； 3.8、要求配置疏通钢丝1根，Ф0.8×300mm； 3.9、要求配置导光束1条，Ф4×2m； 3.10、要求配置硬性活检钳1把，5Fr×340mm； 3.11、要求配置硬性剪刀1把，5Fr×340mm； 3.12、要求配置硬性三爪钳1把，5Fr×340mm； 3.13、要求配置软性毛刷1把，6Fr； 六、售后服务和技术培训 1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施； 2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式； 3.★设备安装调试、验收合格后设备主机及镜子质保≥贰年，手术器械质保≥叁个月，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据； 4.保证95%的开机率（年工作日按365天）； 5.培训：现场培训直至使用科室会使用； 6.▲提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细； 7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修； 8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止； 9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。 七、其它事项 1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价； 2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。 | 300000 |
| 动态血压记录盒 | 7 | 精度±3mmHg（0.4kPa），抗干扰能力强，多种动态体位下测量准确，一次充电后测量次数≥100次，气囊可拆卸，支持wifi蓝牙传输，支持与e-BP血压网络系统对接 | 12600 |
| 双通道注射泵 | 8 | 双道微量注射泵，注射器规格至少包括10 ml 、20ml 、30ml 、50ml，累计容量范围不低于0.1—9999ml，精度 ≤±2% ， 可使用一次性注射器（至少包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌，可自动识别注射器规格，阻塞后针筒内压力可自动释放 | 6000 |
| 心电图机 | 1 | 用于采集心电图信息，与现有心电图网络对接 | 28800 |
| 输液泵 | 2 | 用于患者治疗精确给药，全中文显示，触摸屏操作，具备≥5种输液模式，输注速度范围：0.1-1200.0mL/h，最小增量为0.1mL/h，内置锂电池（使用时间不小于5小时） | 2800 |
| 病床 | 30 | 双摇可调、带护栏、床面板一体成型，可拆卸一体成型床头床尾板，配置床垫、病历卡、杂物架、移动轮、餐桌板 | 1870 |
| 床头柜 | 20 | 功能：隐藏式毛巾架、隐藏式杂物袋挂钩、餐拉板、抽屉、储物柜、储物柜内中间隔板可调节高度,外形尺寸≥480mm（长）*465mm（宽）*745mm（高）；床头柜箱件四面一次性注塑成型，柜体内有金属框加强；柜体.抽屉.餐拉板采用全新无毒PP原料注塑成型；顶面.后板.柜门.采用全新无毒ABS原料注塑成型 | 274 |
| 胃肠多功能治疗仪 | 1 | 要求配移动台车，集心理、中医、胃肠起搏三位一体疗法，应用数字化合成音乐电技术，基波和音频信号共同作用，纠正异常的胃肠电节律或抑制异位起搏点的电活动,促使胃肠产生足够有效的节律性收缩及推进运动,缓解或消除胃肠功能紊乱的症状 | 65000 |