	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价
（元）

	小儿腹腔镜及手术器械
	1
	1、要求配置国际知名品牌小儿腹腔镜 1条：1.1要求直径5.4mm，30度视角，长度≥317mm，操作简单，目镜端可拆卸；1.2要求实现4K的透度，超低色散镜片，减少边缘色差；1.3要求速锁型连接，镜鞘管磨砂设计，环保型的无铅低色散透镜组；1.4要求可高温高压、熏蒸、浸泡、低温等离子等多种灭菌方式；2、要求配置国内知名品牌小儿腹腔镜  2条；2.1要求直径5mm，30度视角，长度≥290mm；2.2要求内窥镜可承受低温等离子消毒灭菌，另可选购耐高温高压消毒内窥镜；3、要求所配置腹腔镜及手术器械须能够与医院现有摄像系统连接；4、要求配置腹腔镜小儿手术器械：3mm穿刺器3支，5mm穿刺器3支，转化器5mm转3mm  2个，气腹针2.2mm  2个，弯剪刀3x300mm  2把，弯分离钳3x300mm  2把，无创抓钳3x300mm  2把，吸引器3x300mm  2把，O型持针钳3x300mm  2把，电钩3x300mm 2支，电棒3x300mm 2支，弹簧抓钳3x300mm 2把；5、要求配置配备小儿腹腔镜消毒盒1个，器械消毒盒1个；6、要求小儿腹腔镜保修≥1年，器械保修≥6个月；
	85000

	电子内窥镜图像处理器
	1
	1、要求显示屏≥10.1英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息；2、要求有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；3、要求配移动台车；4、要求通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；5、要求与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；6、要求具备录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；7、要求具有白平衡调节功能；
	40000

	视频气管插管镜
	1
	1.操作手柄（含插入管）：1.1要求视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；1.2要求景深：3-200mm；1.3要求操作手柄具备3个电子功能按键；1.4要求吸引阀座一体式防脱设计；1.5要求软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；1.6要求成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；1.7要求操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；1.8要求操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；1.9要求内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；1.10 要求操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；2.图像处理器：2.1要求配备≥4.0英寸手持式显示屏；2.2要求采用翻盖式结构可角度调节120°；2.3要求操控方式：触摸屏操控；2.4要求开机时间：≤3秒，一键开机即能使用；2.5要求具备视频及照片回放功能；2.6要求配备TF内存卡，容量64G；2.7要求配备备用电池，电池为市场通用18650可充电电池；
	95000

	喉镜
	1
	配备3片中号喉镜片，满足气管插管要求
	4000

	气压治疗仪
	1
	用于预防长期卧床患者静脉血栓形成，0~60mins定时，压力范围：20~220 mmHg，充放气速度可调节，可同时连接2个六腔气囊
	8200

	近视弱视综合治疗仪
	3
	 用于3-16岁患儿屈光不正性、屈光参差性及斜视性弱视辅助治疗及近视防控
	2000

	智能医用药品冷藏柜
	1
	用于冷藏药品的储存，具备智能温度控制系统及显示系统，具备阴凉/冷藏切换，安全门锁，具备实时安全报警系统，远程可控，有效容积≥1015L
	20000

	心电图机
	1
	用于采集心电图信息，与现有心电图网络对接
	28800


