附件1：

| 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 一、整体要求 1、要求设备类型：全自动化学发光免疫分析仪； 2、要求流水线系统应具备进样系统、至少2个检测模块等功能模块，并以样本传送轨道连接，共同构成实验室自动化体系； 3、要求轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的所有仪器均可独立工作； 4、要求系统应具有一定的拓展能力，能够实现连接设备的升级，能够满足扩展新的临床应用需求； 二、技术参数 1、要求检测原理：微粒子化学发光； 2、要求检测项目：至少覆盖乙型肝炎表面抗原（定量）、乙型肝炎表面抗体（定量）、乙型肝炎e抗原（定量）、乙型肝炎e抗体（定量）、乙型肝炎核心抗体（定量）、乙型肝炎核心抗体-IgM等项目； 3、要求具有独立急诊位； 4、要求仪器全程自动化，对灰区与超限样本能够自动重检，并可实现原位样本自动稀释； 5、要求检测通量每小时≥400个检测； 6、要求具有液面和凝块探测、报警功能； 7、要求加样精密度≤1.5%，携带污染率＜1%； 8、要求试剂位≥30个，具有冷藏功能，独立电源，仪器关机后仍能保持冷藏； 9、要求仪器配置标本条形码扫描系统，具有双向数据通讯功能，能接入医院HIS、LIS系统，同时承担相应的接口费用； 10、要求仪器具有质控管理功能：至少具有实时质控、日内质控、日间质控表和图等； 三、其他要求： 1、要求提供配套UPS1套，保证紧急停电时设备正常使用； 2、要求质保期≥5年，终身免费维护、校准；保养计划及内容需按说明书要求规范执行，设备校准间隔不应超过1年，维修和校准均需按科室要求提供规范报告； 3、要求培训：设备安装完成后，由厂家人员负责使用和维护培训，并提供培训合格证书； 4、投标人需按下表格格式报出试剂价格，投标价格不能高于基准价标准（元/人）： 序号 项目名称 基准价（元/人份） 投标产品规格 投标价格（元/盒） 投标价格（元/人份） 1 乙型肝炎表面抗原（定量） 5 2 乙型肝炎表面抗体（定量） 5 3 乙型肝炎e抗原（定量） 5 4 乙型肝炎e抗体（定量） 5 5 乙型肝炎核心抗体（定量） 5 6 乙型肝炎核心抗体-IgM 5 | 88200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荧光显微镜 | 1 | （一）显微镜机身：1、要求光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≤45mm；2、要求目镜：10×，可调焦；3、要求目镜筒：30°倾斜，3档分光；4、要求物镜：至少有10×、20×、40×、100×，4种；5、要求载物台：移动距离至少75mm×30mm，具有位置锁定功能；6、要求调焦：粗微调同轴，行程10mm, 最小调节精度≤1μm；7、要求聚光镜：阿贝聚光镜，带可变孔径光阑；8、要求激发光源：LED透射光照，光源可进行开关控制，强度调节，即开即关；9、要求荧光光源：激发光波长至少460-490nm,适用FITC标记需要；（二）采集系统：1、要求采集图像：支持多种型号专业支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，中文操作界面；2、要求具备在图像上添加注释、箭头灯功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；3、要求可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数；4、要求能实现调节亮度、对比度、伽马值及灰色显示范围，可以单独调节RGB各通道的亮度；5、要求提供与显微镜匹配的品牌计算机一套，质量不低于联想、戴尔或惠普，正版windows操作系统，配备不间断电源；（三）、其他要求：1、要求仪器具有双向数据通讯功能，能接入医院HIS、LIS系统，同时承担相应的接口费用；2、要求质保期≥5年，终身免费维护、校准；保养计划及内容需按说明书要求规范执行，设备校准间隔不应超过1年，维修和校准均需按科室要求提供规范报告；3、培训：设备安装完成后，由厂家人员负责使用和维护培训，并提供培训合格证书； | 225000 |
| 乳房病灶旋切式活检系统 | 1 | 1、要求所投设备为最新型号和最高配置；2、要求配置活检针：2.1 三凹面刀尖设计，穿刺效率更高；2.2 全通道设计；2.3 360°单向旋转切割，切缘完整；2.4 封闭取样，提高取样效率；也可打开取样槽，观察标本状态；2.5 六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm；2.6 取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，对准病灶；2.7 外刀管刻度清晰可见；3. 要求配置控制主机：3.1要求主机≥15英寸触摸屏，实时显示旋切刀工作状态，累计切割次数，全中文界面，操作灵活，显示清晰、简洁；3.2要求取样槽可在5mm-28mm范围内无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割；3.3具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织；3.4 具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液；3.5 产品在废液累计至800mL±100mL范围时，有真空桶废液过多提示，防止漏液、污染；3.6 要求具有故障自诊断功能，系统出现故障时提示相应故障类型，用户可根据此内容进行故障的检查和排除；3.7 系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数；3.8 要求软件可升级；4. 要求配置驱动手柄：4.1 配备超声引导下手柄；4.2 工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态；4.3 工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态；5.要求配置真空桶：强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等，防溢流结构设计； | 90000 |
| 床单元消毒机 | 3 | 全自动压缩、消毒，双通道双路输出，也可单路通道处理，能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能；能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等 | 15000 |
| 空气波压力治疗仪 | 2 | 用于术后患者及卧床患者预防长期卧床静脉血栓形成，0~60mins定时，压力范围：20~220 mmHg，充放气速度可调节 | 8200 |
| 腹腔镜手术操作器械 | 1 | 用于腹腔镜手术操作 | 4000 |