附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算
单价（元）

	子午流注低频治疗仪
	2
	一、子午流注低频治疗仪
二、数量：贰套
三、设备主要用途说明：用于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环、产后康复等辅助治疗。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤1个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求（每套设备技术要求如下）
1. 要求具备子午流注/灵龟八法开穴：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询；
2.要求具备十四正经和经外奇穴查询：部位、作用、主治、解剖、图形；
3. ▲要求调节强度：可通过旋钮调节、触屏调节两种模式；
4.要求可根据病症名称查询对应的治疗处方；
5. 要求根据临床需求可编辑并保存大量自定义处方；
6.要求具备穴位图库：通过穴位查询读取人体穴位的高清标识图；
7.要求具备修改电极、一键删除、一键关闭功能；
8.要求具备时区设定、真太阳时自动计算功能；
9.要求显示屏：多点触控彩色触摸屏≥10.1英寸；
10.要求配备可拆卸分离式豪华推车；
11.要求配备1.2米进口高精度航空头电极主线，匹配1.5米高品质电极线，满足不同身高患者在各种场景的使用；
12.要求具备多通道输出：12路治疗电极输出；
13.要求具备病症列表：查询病症、辩证分型、选择处方穴位，进入治疗；
14. 要求脉冲频率：脉冲频率至少分为15档可调，至少包含单一频率、组合一、组合二、组合三、组合四五种波形；
15. 要求脉冲宽度：≤0.8ms；
16.要求最大输出电压：≤20V(额定负载500Ω±10%)；
17.要求最大输出电流：在500Ω土10%电阻条件下,输出电流≤80mA；
18.要求电量：输出幅度最大时,每一个脉冲的电量应大于7uC；
19.要求治疗时间：1min~60min可调，治疗强度:1~99档可调；
20. ▲要求内置蓄电池：仪器在断电情况下，可待机24h以上；
21. ▲要求具备5G模块远程升级系统：实时联网，可远程推送最新功能，完善临床操作体验，实现远程交互；
22. ▲要求输出频率：1.25hz~1khz；
23. ▲要求操作系统：安卓系统；
24. ▲要求设备使用寿命≥6年；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.▲保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	188000

	胎儿/母亲监护仪
	1
	液晶屏≥10英寸，0-60°度内多角度翻转；内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；标准监护参数：胎心率1（FHR1），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；可选配胎心率2（FHR2）配置成双胎监测，标配双胎心率重合报警(SOV)功能，母胎心率信号重合验证；超声波束声强：Iob<3mW/cm2， 胎心率范围：30~240bpm，分辨率: 1bpm；在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；内置≥150mm宽行打印；具有查找监护记录功能；60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；内置通讯接口，可与院内原有中央站组成最新TREE-1-2-3网络产科中央系统
	37000

	胎儿监护仪
	1
	监护参数：单胎可测胎心率（FHR1）；宫缩压力（TOCO），胎动（A/FM）；具备升级双胎监测能力，同时标配双胎心率重合报警(SOV)功能；≥10英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转，可以自动卡位入位；飞梭和硅胶按键操作，中英文操作界面，同时多种界面可选；胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式
	27000

	新生儿喉镜（含手柄和叶片）
	1
	用于新生儿抢救用气管插管，需配置1个手柄，2片叶片
	3700

	产后康复治疗仪
	2
	用于产后催乳，产后子宫复旧，促进子宫收缩，减少产后出血：1、要求输入功率：≤50W；2、要求单个脉冲电量：>7Uc；3、要求单个脉冲能量：≤ 300mJ；4、要求开路输出电压峰值：不大于 500V；5、最大输出幅度有效值：≤ 40V；6、要求输出路数：是四路输出；7、要求显示方式:液晶屏显示,同屏显示四通道的治疗处方，能量量化值，治疗剩余时间，通道数及报警提示等；8、输出通道设置：可同时设置四通道输出相同或不同的治疗处方；同时对同一病人多个部位进行治疗或多位病人同时进行治疗；9、要求具备自动保护和报警功能：当操作不当或治疗仪与患者之间出现接触不良时，自动关闭能量输出并报警提示，防止瞬间电压升高，避免患者有被电击的感觉。
	17500

	氦氖激光治疗仪
	1
	波长：632.8nm；多模光斑模式；激光输出功率≥50mw；具备扩束镜、满足多部位照射治疗，工作电流≥18ma
	12500

	婴幼儿经皮黄疸测定仪
	1
	用于新生儿经皮胆红素的无创伤检测，通过新生儿皮肤可直接测定经皮胆红素值，LED数字显示，内置电池可连续检测500次
	10000

	脉搏血氧测量仪
	1
	对血氧饱和度 (SpO2)、脉搏率、灌注指数连续的无创监测，采用Masimo SET数字脉搏碳氧血氧测量技术，准确度及灵敏度：SPO2 70_100%,无体动时， 成人、儿童：2%， 新生儿3%，体动时，成人、儿童：3%， 新生儿3%，低灌注时：成人、儿童 、 新生儿3%，具备FastSat快速血氧跟踪监测模式，电池连续工作时间≥24小时，可提供≥72小时的趋势数据存储
	20000

	医用冷藏冷冻箱
	1
	数码温湿度独立显示，高精度微电脑温度控制系统，冷藏2~8℃，冷冻-10~-26℃；容积≥289L；
	10000

	移液器
	38
	量程：0.2-2ul（3支）；量程：1-10ul（3支）；量程：5-50ul（3支）；量程：10-100ul（3支）；量程：20-200ul（11支）；量程：100-1000ul（5支）；量程：0.5-5ml（10支）；
	720

	移液器
	2
	8通道移液器，量程：30-300ul（2支）
	6300


