附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	单价（元）

	经鼻颅底手术器械夹持器
	1
	一、经鼻颅底手术器械夹持器
二、数量：一套
三、设备主要用途说明：主要用于腔镜术中镜体夹持、开放手术中器械夹持，辅助完成如内镜下锁孔手术等。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤1个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
1、▲要求夹持器由球形气动关节组成，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度；
2、▲要求制动方式：气动手控，单指控制，指松即锁，禁止脚动控制；
3、要求气动关节＞25个，金属臂总长度650—700mm；
4、要求整机重量≤4.5kg；
5、要求手术床边轨卡口与调节螺杆同轴并贯穿主机中部两侧，通过双螺杆分别调整主机角度和夹持床边轨力度；
6、要求通过臂身外部关节调整实现承重力由小至大自由调整；
7、要求承重力：标准1.5Kg，最大承重不低于4.0kg，拥有同系列产品三方检测证明；
8、要求动力源：院内中心供气系统 （CO2 / 压缩空气 / 氮气）或空气压缩机。压力范围：0.5 - 0.8MPa；
9、要求具备安全设置：如压力管路意外脱落，金属臂保持即时形状自锁，控制开关同时失效；
10、要求压力恢复时，金属臂保持即时形状，控制开关同时起效；
11、要求卡口材质：金属及非金属高分子材料组合，对镜体无损伤；
12、要求卡口锁紧方式：轮调 - 环握抓式 / 环握式；
13、要求卡口灭菌：低温等离子、高温高压（全金属材质）、环氧乙烷；
14、要求卡口安装方式：镜夹与臂身同轴，臂身方向按压旋转快速连接方式；
15、要求安装位置：手术床边轨；
16、要求机体沿手术床边轨锁紧点，可环形＞10个方向调节；
17、要求整机可低温等离子、环氧乙烷灭菌或金属臂使用腹腔镜无菌袋；
18、要求气动臂由多个蛇形关节组成，无金属杆、金属架、无弹簧，气动关节移动灵活，锁紧瞬间无定位偏移；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.▲提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	230000

	牙科综合治疗椅
	2
	电动椅：内置式地箱、全内置式隐藏管路、双关节头枕、直流静音电机驱动、机椅互锁、椅位载重量≥135Kg；医生侧：下挂式器械传动系统、外置X光观片灯≥1500Lx、电脑程序控制面板（11个功能键、3种电脑程序记忆位）、四孔高速手机控制系统2套、低速气动控制系统1套、三用喷枪1支；助手侧：强弱吸唾器、助手控制架、强力吸引器1套，抽气速率≥20l/min；吸唾器1套、抽水速率≥900ml/min、三用喷枪1支；治疗机：一次成型住宿机箱，预留手机管路消毒位、内置式双供水系统（自来水和纯净水切换）、可旋转痰盘；冷光灯：全方位三轴旋转LED、感应式控制、无极调光、照度≥22000Lx；多功能脚踏开关、医生座椅1套（载重≥135Kg、升降范围≥150mm）
	30000

	SATELEC洁牙手柄
	1
	最大功耗：≤30VA，要求可行龈下刮治、根尖手术、牙周手术
	8000

	口腔额面外科动力系统
	1
	一、主机要求：1、▲要求适用于神经外科、创伤手足踝外科、关节外科、脊柱外科、耳科等各类手术，可实现连接开颅钻、开颅铣、小平摆锯、小往复锯、小立摆锯、多功能驱动器、高速磨钻手柄、椎间孔镜特长磨手柄、反弯角手柄；2、▲要求主机高清液晶触摸屏≥6.5寸，扭矩输出≥45N.cm；微型马达电动输出，最高转速≥100,000转/分，最低转速≥1，000转/分，精确调速；3、要求主机双路输出，可同时连接两个马达手柄，动力输出可随时切换到不同的手柄，并且可接18种以上不同规格手柄以保证各科室及各种手术需求；4、要求自动识别马达，提供最佳转速给不同的马达和手柄，不用专门设置,可设定反转声音提示，自带注水泵并可调节设定水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整；5、要求主机轻巧便携,整机全部产品快速拆装，并且无需任何工具及附件辅助；二、脚控要求：1. 要求无级调速，便携设计；2.要求防水等级IPX8,可以自选编程.可自选控制转速，A,B键切换；3. 要求具备水泵出水量控制；三、往复锯要求：p1.要求最高频率≥ 20000转/分； 2.要求摆幅≤2.5mm ；3. 要求具备多种锯片可选；  4.要求配置注水功能；四、骨锯马达要求：1 .要求全封闭设计，马达防水，高温高压灭菌；2.要求可以接3种不同锯手柄；3.要求有手控可选 ；4.要求转速≥20000转/分；五、摆锯手柄要求：1.要求摆动频率≥20000/分 ； 2.要求摆幅大于等于8°； 3 .要求配注水功能 ；4.要求具备螺纹连接安全保证；六、其他要求：1. 要求具备多种规格口腔颌面锯片可选 ，不锈钢材质 ；2.要求标配常用往复锯片4片；3.要求标配专用清洗润滑保养剂，适用于各种手柄（2瓶）；
	250000


