附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算（元）

	婴儿培养箱
	6
	1.控温方式：箱温模式、婴儿模式；2.箱温控制范围： 25℃-39℃；肤温控制范围：35℃-37.5℃；肤温测量精度≤±0.2℃；3. 湿度设置最高可达99%；4. 床体倾斜角度电动无极调节；5. 具有湿化系统自清洁功能；6. 彩色触摸屏，多角度调节；7. 具有X光射线托盘；8. 具有舒适温度计算参考功能，辅助医护人员设置箱内温度；9. 趋势图和趋势表数据回顾，支持查询报警事件，支持用户操作日志回顾；10. 具有大空间储物柜，可以存放医疗耗材等物品；
	25650

	生物显微镜（相差）
	3
	1、要求具有人机工程学设计：低位载物台、物镜转盘、XYZ方向操作手柄；2、要求可投射LED光源；3、要求具有反射式LED荧光照明器（只有B激发单通道）；4、要求具有UIS光学系统；5、▲要求具有多功能7孔位聚光镜：BF（4X-100X),2X,DF,PHQ,PH2,PH3,FL；6、要求可适应多种观察方式：BF,DF,PH,简易偏光，FL；7、要求具备三目观察筒，FN20，分光50/50；8、要求具备五位物镜转盘，应为内倾式设计，可防止意外污染物镜；9、要求具有1对10倍目镜，视野20mm，屈光度可调；10、 ▲要求具有四个高级平场消色差物镜，全部无铅玻璃制造，无光学应力，在明场观察中图像性能佳。全部带相差观察功能：4x，N.A.=0.10；10x，N.A.=0.22；20x,N.A=0.4；40x，N.A.=0.65；100x，N.A.=1.25，油镜；11、要求显微镜机身所有接触面上带银离子抗菌涂层，可以抑制细菌生长；12、要求具备重平衡聚焦手柄，为聚焦提供惯性力量，可以非常精确地定位聚焦；
	55200

	三气培养箱（桌面）
	1
	1、要求最大功耗：≤120 VA；2、要求警报器触点负荷：2 A / 30伏直流电；3、要求尺寸：闭门时：≤405 mm宽 x 190 mm高 x 265 mm深，开门时：≤405 mm宽 x 400 mm高 x 315 mm深；4、要求重量：≤ 11 kg；5、要求供气类型：混合6%二氧化碳、5%氧气、89%氮气（处于海平面时）或空气中使用高纯度6%二氧化碳（建议容差为±0.2%）；6、要求供气压力： 150 kPa ± 15 kPa；7、要求气体流速能力：每室15 ml/min至25 ml/min，按5 ml/min增量；8、要求气体流速精确度：每室流量（正常流量）≤±15%，每室流量（净化）≤±18 ml/min；9、要求培养室温度能力：在+20°C至+28°C环境温度范围时，35.0°C至40.0°C，按0.1°C增量。 设定值为37°C时，环境温度范围扩大到+18°C至+32°C；10、要求培养室温度精确度：校准点≤±0.2°C；11、要求具备培养箱串连方式：自带出气口，可直接与其他培养箱；12、要求培养箱自带监控软件，可同时监控十台设备；13、要求培养箱底板与上盖同时加热，底板采用热传导方式加热；14、要求湿化方式：依靠独立无菌一次性湿化瓶对进气进行加湿与过滤；15、要求显示屏均处于设备正前方面板；16、要求温度显示和调节：每舱室有单独的温度显示和调节，且可同时显示双舱数据；17、要求箱体内无内置电池，或者存在可能对胚胎造成潜在风险的有害物质；
	127500

	病床
	8
	双摇可调、带护栏、床面板一体成型，可拆卸一体成型床头床尾板，配置床垫、病历卡、杂物架、移动轮、餐桌板
	1800

	床头柜
	14
	功能：隐藏式毛巾架、隐藏式杂物袋挂钩、餐拉板、抽屉、储物柜、储物柜内中间隔板可调节高度,外形尺寸≥480mm（长）*465mm（宽）*745mm（高）；床头柜箱件四面一次性注塑成型，柜体内有金属框加强；柜体.抽屉.餐拉板采用全新无毒PP原料注塑成型；顶面.后板.柜门.采用全新无毒ABS原料注塑成型
	274

	空气消毒机
	1
	等离子体净化消毒机，消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%。核心等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时。具备初效过滤除尘，蜂窝状活性炭过滤除味。循环风量 ≥800m3/h，适用体积：≥100 m3，具备≥5个定时时段。多档风速可调：提供三中模式消毒：手动、自动、定时。设备智能自动提示功能：具备等离子故障报警、风机故障报警，过滤网到期自动报警功能；要求保修期 ≥3年，每季度进行一次维护保养；
	4700

	注射器辅助推进装置（水光注射仪）
	1
	1、要求推进速度范围：推进速度可设置至少五种速度：Very Fast（非常快速）：≥3.5mm/s；Fast（快速）：3.0mm/s；Normal （中速）：2.5mm/s；Slow（慢速）：2.0mm/s；Very Slow（非常慢速）：≤1.6mm/s；2、要求推进速度精度允差为≤±15%；3、要求负压范围：最大负压强度 ≤ -75kPa，负压范围至少有 11 档可以设定，误差范围≤±10％；4、要求显示屏：液晶屏；5、要求操作方式：触摸屏操作；6、要求注射时间间隔：每次注射的间隔时间可选择 0.5s、1.0s、1.5s、2.0s、2.5s、3.0s 共六种设置，时间间隔允差为≤±10%；7、要求注射模式至少包括：自动感应模式、自动脚踏模式、连续脚踏模式；8、要求适配注射器规格：产品适配注射器规格至少包括 1ml、2.25ml、3ml、 5ml  4 种规格。不同规格注射器因实际装量不同，可分为 0.8ml/1ml（实际装量/注射器规格）、 1ml/2.25 ml、2ml/2.25 ml、2ml/3 ml、2.5ml/3 ml、3ml/3 ml、3ml/5 ml、4ml/5 ml、5ml/5 ml ；9、要求注射次数设置：≥18种次数可以设置；10、要求具备即时存储，至少可存储4 组参数；11、要求具备阻塞提示、负压不足提示、掉电提示；12、要求工作电压：AC220V~；
	47500


