附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	单价
（元）

	经鼻颅底手术器械
	1
	玉溪市人民医院购置
经鼻颅底手术镜及器械具体配置及主要技术规格

一、经鼻颅底手术镜及器械
二、数量：一套
三、设备主要用途说明：主要用于进行神经内镜手术。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤3个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
1、▲要求配置0 °直视镜1条：柱状晶体镜,带有HOPKING标志，0 °直视式内镜，广角，直径≥4 mm，长≥18 cm，镜身带有HOPKINS标志，可高温高压消毒，集成光纤传输；
2、▲要求配置30 °斜视镜1条：柱状晶体镜,带有HOPKING标志，30 °斜视镜，广角，直径≥4 mm，长≥18 cm，镜身带有HOPKINS标志，可高温高压消，集成光纤传输；
3、要求配置解剖刀1把，尖，圆形压舌板，成45 °角，规格≥3mm，带有圆形手柄，长≥23 cm；
4、要求配置剥离子1把，双头，半锋利半钝形，有刻度，长≥26 cm；
5、要求配置双极钳1把,宽≥1mm,45度, 外径≥3.4mm,长≥20cm；
6、要求配置双极电凝钳钳芯1把，尖头，直；
7、要求配置双极电凝钳钳芯1把，45°上弯，水平闭合；
8、要求配置解剖刀1把, 有套叠刨刀，组成：手柄， 外管， 小型刀，镰状刀样；
9、要求配置刮匙1把，钝，内径≥3 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长≥25 cm；
10、要求配置刮匙1把，钝，内径≥5 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长≥25 cm；
11、要求配置环形刮匙1把，园线，有弹性，大小≥3 mm,尖端成角 45°, 有圆形手柄，长度≥25 cm；
12、要求配置环形刮匙1把，园线，有弹性，大小≥5 mm,尖端成角 45°, 有圆形手柄，长度≥ 25 cm；
13、要求配置鼻钳1把，直角，有效工作长度≥13 cm；
14、要求配置鼻粘膜切钳1把，0号，有效工作长度≥13cm；
15、要求配置反咬钳1把，上沿后切口，有效工作长度≥10 cm；
16、要求配置圆形匙钳1把，直径≥2.5 mm，直型，有效工作长度≥ 18 cm；
17、要求配置组织活检及抓钳1把，垂直打开，顶部末端可伸展，有≥4 mm的凹陷口，鼻窥器下通过穿刺器配合使用，有效工作长度≥ 18 cm，有3 mm的椭圆形凹陷口镜；
18、要求配置咬骨钳1把，向上前成角60°，大小≥2mm，有效工作长度≥17 cm；
19、要求配置剪刀1把，直有小手柄，有效工作长度≥18cm；
20、要求配置剪刀1把，45°，外鞘360°可旋转；
21、要求配置鼻钳1把，RHINOFORCE 鼻钳，极细扁平钳口，贯穿切口，组织分离，咬合≥1.5 mm，有效工作长度≥18cm，直鞘，钳口上翘45 °；
22、要求配置绝缘吸引管1根，有效工作长度≥17 cm，外径3.5 mm，弯角；
23、要求配置吸引管1根, 可塑性， 顶端呈圆锥形, 带有细长洞眼和通条, LUER,有效工作长度≥15厘米， 10 Fr.；
24、要求配置FRANK-PASQUINI吸引管1根，成角，外径≥3 mm，末端上弯呈球型，有固定盘和剪切洞，LUER，有效工作长度≥ 13 cm；
25、要求配置FRANK-PASQUINI吸引管1根，成角，外径≥3 mm，末端下弯呈球型，有固定盘和剪切洞，LUER，有效工作长度≥ 13 cm；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后镜子保修≥两年，器械保修≥壹年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.▲提供耗材、随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。

注：其中双极钳、钳芯、解剖刀、鼻钳、鼻粘膜切钳、圆形匙钳、活检及抓钳、咬骨钳、剪刀、需根据各规格提供样品。
	446000

	红蓝光治疗仪
	2
	半导体固态光源；峰值波长：红光：640±10nm、蓝光：460±10nm；光功率密度：红光：≥1000mW/c ㎡、蓝光：≥1000mW/c ㎡；最大治疗深度≥10cm；输出光功率≥8W；光功率变化率≤±1% ；五级能量可调；可选持续/脉冲照射治疗； 最大治疗面积≥250c ㎡
	36000


