附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	单价
（元）

	检耳镜
	10
	窥耳器规格：2.5/3/4/5mm，放大镜倍数3倍，电源3.6V，可充电电池
	1200

	三气培养箱（桌面）
	1
	1、要求最大功耗：≤120 VA；2、要求警报器触点负荷：2 A / 30伏直流电；3、要求尺寸：闭门时：≤405 mm宽 x 190 mm高 x 265 mm深，开门时：≤405 mm宽 x 400 mm高 x 315 mm深；4、要求重量：≤ 11 kg；5、要求供气类型：混合6%二氧化碳、5%氧气、89%氮气（处于海平面时）或空气中使用高纯度6%二氧化碳（建议容差为±0.2%）；6、要求供气压力： 150 kPa ± 15 kPa；7、要求气体流速能力：每室15 ml/min至25 ml/min，按5 ml/min增量；8、要求气体流速精确度：每室流量（正常流量）≤±15%，每室流量（净化）≤±18 ml/min；9、要求培养室温度能力：在+20°C至+28°C环境温度范围时，35.0°C至40.0°C，按0.1°C增量。 设定值为37°C时，环境温度范围扩大到+18°C至+32°C；10、要求培养室温度精确度：校准点≤±0.2°C；11、要求具备培养箱串连方式：自带出气口，可直接与其他培养箱；12、要求培养箱自带监控软件，可同时监控十台设备；13、要求培养箱底板与上盖同时加热，底板采用热传导方式加热；14、要求湿化方式：依靠独立无菌一次性湿化瓶对进气进行加湿与过滤；15、要求显示屏均处于设备正前方面板；16、要求温度显示和调节：每舱室有单独的温度显示和调节，且可同时显示双舱数据；17、要求箱体内无内置电池，或者存在可能对胚胎造成潜在风险的有害物质；
	115000

	手持式微滴PH计
	1
	1、要求测量范围：PH值0-14；2、要求温度范围：0-100℃手动输入；3、要求精度：≤±0.005PH；4、要求PH分辨率：≤0.001；5、电源要求：4x1.2v镍氢电池AA型；6、要求工作时长：≥1000小时；7、要求重量≤0.4㎏；
	40000

	注射器辅助推进装置（水光注射仪）
	1
	1、要求推进速度范围：推进速度可设置至少五种速度：Very Fast（非常快速）：≥3.5mm/s；Fast（快速）：3.0mm/s；Normal （中速）：2.5mm/s；Slow（慢速）：2.0mm/s；Very Slow（非常慢速）：≤1.6mm/s；2、要求推进速度精度允差为≤±15%；3、要求负压范围：最大负压强度 ≤ -75kPa，负压范围至少有 11 档可以设定，误差范围≤±10％；4、要求显示屏：液晶屏；5、要求操作方式：触摸屏操作；6、要求注射时间间隔：每次注射的间隔时间可选择 0.5s、1.0s、1.5s、2.0s、2.5s、3.0s 共六种设置，时间间隔允差为≤±10%；7、要求注射模式至少包括：自动感应模式、自动脚踏模式、连续脚踏模式；8、要求适配注射器规格：产品适配注射器规格至少包括 1ml、2.25ml、3ml、 5ml  4 种规格。不同规格注射器因实际装量不同，可分为 0.8ml/1ml（实际装量/注射器规格）、 1ml/2.25 ml、2ml/2.25 ml、2ml/3 ml、2.5ml/3 ml、3ml/3 ml、3ml/5 ml、4ml/5 ml、5ml/5 ml ；9、要求注射次数设置：≥18种次数可以设置；10、要求具备即时存储，至少可存储4 组参数；11、要求具备阻塞提示、负压不足提示、掉电提示；12、要求工作电压：AC220V~；
	47500

	椎间孔弹簧钳（内窥镜下使用的髓核钳）
	1
	要求直径≥2.5mm，长度330mm；头部可弯曲（弹动），上翘45度，碗状；
	15000

	全腔手术气管镜、鳄鱼钳
	1
	要求：1、要求配置全腔手术气管镜，规格：14#，外径≤14mm，内径≥13mm，长度≥33cm，数量1根；2、要求配置全腔手术气管镜：规格：12#，外径≤12mm，内径≥11mm，长度≥33cm，数量1根；3、要求配置BRJE高清引导内窥镜1套，具备≥5寸高清大屏幕，内窥镜直径7.5mm，长度1m硬线，配工具箱及≥32G卡；4、要求配置鳄鱼钳1把，双开口，直径1.5mm，工作长度35cm；
	52500

	电动病床
	1
	1、要求床面尺寸：长度1945mm± 20mm，宽度915mm± 20mm；2、要求整床高低升降―升降位移高度≥300mm，升降最低点由470mm ± 20mm， 至最高点770mm ± 20 mm；3、要求背部升降角度0-75度 ± 2度，腿部升降角度0-40度 ± 2度；4、要求床台正反倾斜―倾斜角度≥±12度，于任意高度、角度，床台降到最低点时，均能执行电动倾斜功能；5、要求具备背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护；6、要求电机马达：采用原装医用马达，床台、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，通过国际医疗级安规认证；安全、恒速、静音、无静电，符合IP66 防水防尘保护等级；7、▲要求具备护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器两组，安装于左右护栏内侧；清晰的床台、背部、腿部及头脚连动升降图形薄膜式按钮，操作方便；8、▲要求具备电动CPR(心肺复苏)功能：床体两侧下方具备电动CPR按键(心肺复苏)，避免病患误操作。遇急救时，单键操作10秒内即可将整床速降放平；9、▲要求具备单键式座椅床姿功能（心脏椅位）：单键操作即可实现座椅姿势，提高病患舒适度；10、▲要求具备单键式整床放平功能（检查体位）：单键操操作即可整床放平，不需进行个操作，一步到位，方便病患的检查及诊断作业；11、要求床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等八个束缚带固定孔， 表面平整、无毛边不伤手；12、要求床面四角具床垫止滑垫，防止床垫左右滑动；13、▲要求能够直接于床边进行x光透视摄影；14、要求安全载重：≥230kg；15、要求至少标配：标准医用床垫：1片/床，输液架：1支/床，升降床旁桌1张，床尾柜1个；
	36000

	手术用放大眼镜
	2
	1、▲要求为镶嵌式眼镜；2、要求左右光学系统间垂直偏移<15’；3、要求左右光学系统间放大率差<1.5%；4、要求左右光学系统间焦距差= DL/R <1.5XDF；5、要求分辨力≥+1800X NA；6、要求左右视场间像倾斜差<2；7、要求为镀膜超光技术；8、要求有效工作距离范围不低于25-60cm；9、要求视野范围不低于60-150mm；10、要求重量＜60克；11、要求倾角36度；12、▲要求为钛金属框架；13、要求配侧护目片；14、要求允许清水冲洗；15、要求允许75%乙醇擦拭；
	40000

	除颤仪
	1
	彩色显示屏≥5.8寸，2-360焦耳全能量双相波除颤，可适应性智能双相波技术可根据人体阻抗进行能量补偿；具备手动除颤、自动体外除颤功能，具有同步/非同步除颤功能，标准配置为成人/儿童组合式体外除颤电极。全中文操作界面、按键、AED功能下中文语音提示及中文信息显示；心电监护功能：3导联心电监护, 支持电极片/手柄监护，带VF/ VT报警。
	40000

	心电监护仪
	1
	具备心电监测、无创血压（具备儿童测量模式）、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10.4“，8小时电池连续工作时间，无风扇设计
	7300

	中频治疗仪
	3
	用于卒中患者偏瘫肢体的康复锻炼，双通道输出，使用寿命≥6年
	3000

	放射防护铅衣、围裙、围脖、方巾
	1
	用于放射检查中对患者及陪护人员进行辐射防护，要求大等于0.5铅当量；要求配置方巾5块，无袖铅衣4件，围裙4件，围脖4个；
	40000

	手术照明灯
	1
	LED冷光源，平均寿命≥5000小时，数字方式调节LED的亮度，可前后左右灵活转动
	1800


