附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算
单价

	医用无菌制冰机
	1
	用于连续不断地产生一种柔软、无尖刺冰屑的无菌冰泥。用于体外循环下心脏直视手术、器官移植类手术、髌骨爪内固定、肾实质切开取石等手术中。1、▲要求制冰盆盛载能力约为6升，可连续制冰；2、要求容易移动，消毒方便；3、要求冷冻温度在-37℃；4、要求制冷剂：R404A；5、▲要求冷井为夹套设计，可进行充分热交换；6、▲要求冷井为镂空，可使传导介质和制冷盘管及制冰盘无缝对接；7、要求机器本身配有排污口，使用完后方便清洗；8、▲要求泵最大流量≥11L/min,最大扬程≥1.5m；9、要求配有配套废液桶进行废液回收处理；10、要求能够与一次性无菌制冰膜配套使用；11、要求风冷方式；12、要求配备医疗专用脚轮；13、配置至少包括：主机 1台，可灭菌制冰盘3个，可灭菌冰铲3个，废液桶1个；
	140000

	高流量呼吸湿化治疗仪 
	2
	温度控制范围：31℃，34℃，37℃；一体化加温湿化器，湿度输出范围：32 – 44mgH2O/L；一体化流量调节，范围：10 – 60 L/min；一体化实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%~100%；空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%；加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min
	65000

	无创呼吸机
	1
	自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC；平均容量保证压力支持功能AVAPS；AVAPS变化速率范围可调；一体化加温湿化器；吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节；漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min；目标潮气量:  200ml 至 1500ml；具备内置电池可支持转运,带电池
	90000

	输液泵
	20
	1、要求速度设定范围不低于：0.1ml/h～1200ml/h(最小步进≤0.1ml/h)；2、要求输液精度≤±5%；3、要求具备阻塞压力三档显示可调；4、要求具备压力动态液晶实时显示；5、要求电源：AC220V，50HZ；内置锂电电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时；6、要求输液方案设置：可预设两种不同速度的输液程序；
	3500


