## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
医用洁净空气压缩机及储气罐 | 1 | 60000 | 60000 | 1、要求至少包括变频空气压缩机1台、储气罐（≥1m³）1个、空气干燥机1台、三级过滤器1组；2、要求空压机功率≥15KW，转速≥3000rpm；3、要求空压机起动方式为永磁变频启动；4、要求空压机排气压力:6-10公斤；5、要求空压机噪声≤70dB；6、要求空压机排气量≥2立方/分；7、要求空压机气体含油量≤3ppm；8、要求空压机防护等级/绝缘等级优于或等于IP23/F；9、要求空压机公称容积流量/额定排气压力≥2.3/0.8m3/min）/ MPa；10、要求储气罐容积≥1m³，储气罐使用寿命≥7年；11、要求空气干燥机功率≥0.3KW；
牙科手机保养注油机 | 1 | 10000 | 10000 | 1、要求压力调节方式：全自动降压，无手动减压阀；2、要求装油方式：采用≥ 330mL气雾罐灌装润滑油，一次性手动更换；3、要求控制方式：触摸屏控制；4、要求至少能够同时对一支低速手机及两支高速手机进行清洁及注油保养；5、要求油量控制精确，最低≤0.1mL/次；6、要求具备电子监控系统，实时监测工作气源、润滑油剩余量、工作时前门是否关闭；7、要求能够手机转动状态下注油保养，快速去除残油，过滤残存油雾；8、▲要求使用寿命≥ 6年；
过氧化氢环境浓度安全监测报警系统 | 1 | 40000 | 40000 | 1、用途：配合环境安全监测报警控制系统主机使用，实时监测取样过氧化氢浓度；2、要求分辨率：≤0.01ppm；3、要求检测方式：扩散式检测方式；4、▲要求安装方式：无线安装；5、要求操作控制系统：环境安全监测报警系统控制主机采用≥10寸彩色电容屏触摸屏；6、要求功能至少包括：完成数据的显示、报警、输出、控制等功能；7、要求能够计算出15分钟的浓度加权平均值和8小时的浓度加权平均值；8、要求具备报警功能：对超出安全限度值得测量通道进行相应的声光报警，触发继电器工作，启动排风；配合空调系统进行有效排放，稍后根据具体实施情况确定；9、▲要求使用寿命≥ 6年；
手持式绝缘检测仪 | 1 | 65000 | 65000 | 1、要求适用于电外科手术器械的绝缘性能检测，可快速检查包括腔镜类器械、高频电刀在内的电外科手术器械和电源导线绝缘层上肉眼无法辨识的破损，保护患者和医护人员的安全；2、要求符合ISO 9001质量管理体系要求， 符合EMC AS/NZS CISPR 11:2002标准；3、要求适用范围广：多种适配器和鳄鱼夹，可连接并检测各种电外科手术器械，适用器械：单极手术器械、双极手术器械、电外科手术器械导通性、高频电刀刀柄功能检测、单极电源线，双极电源线等；4、要求具备单极和双极模式可选，确保检测时不会因为电压过高而对手术器械绝缘层产生损伤或误检；5、要求一体设计：绝缘检测仪和配件可同时容纳于保护盒内，便于携带和转运；6、要求配备校准器，适用于长期使用后，绝缘检测仪的校准，确保绝缘检测仪的精准性；7、要求具备自检功能：器械连接线自检功能，可通过连接绝缘检测仪形成回路，进行检测仪连接线功能完好性检测，确保检测功能完好性和结果准确性；8、要求具备全方位检测：线缆检测器可自动适配不同直径的腔镜器械和电源线，对腔镜器械和电源线360°全方位检测；9、要求具备快捷检测：绝缘检测刷使用便捷，可精确定位绝缘故障位置，同时有针对于不同厂家的电源线的方便快捷检测；10、要求电池使用寿命长，单次可运行≥12个小时；11、要求具备节能保护、过充保护、安全保护；12、要求使用寿命≥ 6年；
ATP荧光检测仪 | 1 | 60000 | 60000 | 1、要求便携式设计，方便现场采样即时检测；2、要求开机自检时间≤30秒；3、要求设备空白背景值≤10RLU；4、要求ATP检测灵敏度≤10-15mol ATP；5、▲要求ATP检测读数速度≤10秒；6、要求检测结果存储数量≥10000个；7、要求检测计划存储数量≥100个；8、要求具备中文操作界面；9、要求具备检测舱盖自动感应与报警功能，防止舱盖打开时进行检测；10、要求至少具备联机版及单机版两种数据库模式；11、▲要求ATP检测仪变异系数≤8%，并具备第三方实验室研究结果证明；12、▲要求具备环境物体表面，手术器械，内镜器械清洁标准推荐阈值，阈值通过国际或国内临床科研验证，验证结果已经发表，可作为判定依据；13、▲要求至少具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测；14、▲要求使用寿命≥ 6年；
医用低温真空干燥柜 | 1 | 198000 | 198000 | 详见附件3
甲状腺手术器械 | 1 | 100000 | 100000 | 产品由悬吊装置固定器、悬吊杆、悬吊卷链器及拉钩组成，用于甲状腺手术建立扩腔通道，免气腹。配置神经监测分离钳一个，配合科室现有主机使用。分离钳夹钳齿型的排布应规律，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位；分离钳夹钳部分两片钳的硬度均应不低于400HV0.2；分离钳应有良好的夹持性能，至少应能够承受7N拉力；分离钳的夹钳与连杆的连接处所承受的拉力应≥14N；
533000