医用低温真空干燥柜技术参数及主要技术规格

- 医用低温真空干燥柜

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于干燥常规手术器械、精密器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机、不耐高温器械、内部有细长管腔的、各种导管等器械与器具。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 要求工作原理为：真空负压干燥原理，通过反复抽真空并放气循环工作快速干燥；

  - 装载方式要求：干燥各种器械均不需专用层架，仅需把器械拆卸后放入篮筐内再放入腔体内即可；

  - ▲要求内腔容积：舱体总容积≥100L；

  - 要求舱体中至少一层的层高≥156mm，上层的蓄热板距离下层的篮筐≤30mm；

  - 处理量要求：常规器械：≥5个专用筐，腔镜器械：≥5套，牙科手机：≥500支；

  - ▲智能方式要求：无需判断器械类别，并设置多种模式，程序能自动调节温度，能自动判断干燥程度；

  - ▲要求能同时采用至少两种加热方式：流体循环加热系统+外壁自限温加热；

  - 要求干燥温度包含：50℃~80℃（可调）；

  - ▲要求每层样品篮筐下方的蓄热板均采取热水间接加热方式，且温度传感器需设置在热水箱中，保证进入蓄热板中的水温恒定，水温不超过100℃；

  - ▲要求每层蓄热板有独立的加热循环系统；

  - 要求核心部件真空泵：采用高效真空泵；

  - ▲要求最低气压值可控（1.1~101.3KPa），且蒸发温度不低于0度；

  - ▲要求具备自动设置抽放气程序，让细的管腔内水份在压力控制下变成水蒸汽，并能及时抽出饱和蒸汽于箱体外；

  - 要求抽气速率缓慢：抽气速率不能过快，一个循环中从大气压抽至最低气压值1.1Kpa的时间≥6分钟；

  - 控制单元要求：需配备≥7寸彩色触摸屏，PLC控制，中文界面，且操作方式为触控；

  - ▲柜门要求：单开门，设备洁区面也具备设备开关操作键，且干燥完成后，洁区需有报警或指示灯提示，大门玻璃采用自悬浮方式；

  - 要求工作区温度偏差：≤±1.0℃，确保工作室温度均匀；

  - ▲要求热水加水装置需配备有浮球水位控制，无需人工记忆，缺水报警，防止干烧；

  - 要求有安全漏电保护装置；

  - ▲要求具备双重温度过升防止功能；

  - ▲要求具有初效和高效组合过滤器，能确保气体洁净，防止器械污染，避免外界空气的二次污染；

  - 要求控制系统传感器数量≥4个，至少包含：压力传感器、温度传感器、恒温传感器、高精度水汽检测传感器等；

  - 要求腔体材质至少为：内胆SUS304钢材，外壳为冷轧钢喷塑；

  - 要求配置至少包括：主机1台，5个专用篮筐。

  - ▲要求设备使用寿命≥6年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。