## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
超声乳化手柄 | 2 | 98000 | 196000 | 1、要求需与现有的Compact Intuitiv超乳系统兼容使用超声乳化手柄，超乳针头可同时纵向和横向运动持续的乳化减少了堵塞现象，增强超乳针头末端的跟随性和核块握持力，适用于任何形态超乳针头；2、要求超声乳化手柄具有冷超声，能量输出和间隔时间均可精确到≤1ms，减少了超乳热量产生；3、要求超声乳化手柄具有多种能量模式，至少包括：冷超声，连续，短脉冲，长脉冲，多重爆破，连续爆破等,满足不同医师个性化需求；4、要求超声乳化手柄，频率≥38 KHz，纤细轻巧，坚固耐用，可高温高压消毒重复使用；5、要求超声乳化手柄适用超声乳化针头至少包括：19G、20G和21G多种超乳针头可选，能适合2.2mm，2.4mm，3.0mm多种手术切口；6、要求使用寿命≥ 6年；
间接检眼镜 | 1 | 95000 | 95000 | 1、要求智能光学系统 – 确保调节光圈大、中、小时，自动同步调节光学器件的汇聚和视差，始终保持操作者双眼影像的重合和立体视，视野无观察暗区；2、要求主机光学结构能够与LED光源和卤素灯泡兼容，LED灯泡寿命≥10,000小时；3、要求LED光源具有高于卤素灯泡25%的亮度，白光能够显示更多眼底细节；同时无炙烤，佩戴舒适；4、要求具备防划痕HiMag镜，可将图像额外放大1.6倍，在绘制眼底图时，提供更高的清晰度；5、要求锂电池重≤55克，与LED光源合用可连续使用≥6小时；6、要求滤镜全，一机同时至少具备 ：无赤光 –增加血管/动脉的对比度，弥散滤镜 – 适合观察困难的患者，钴蓝光滤镜 – 适合角膜的荧光素染色；7、要求能够选择加装原厂示教镜，助手视野不遮挡，充分满足教学需要；8、要求头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节至少从2%到100%；9、要求瞳距调节范围至少包括：48-76mm；10、要求使用寿命≥ 6年；
电脑验光角膜曲率仪 | 1 | 99000 | 99000 | 1、要求测量方式：大瞳孔区域成像法，可测量直径≥ 6mm的广域屈光度，并且可显示比较直径3.5mm中心区屈光度之间的差别，同时完成瞳孔直径的测量；2、要求具有超强穿透力SLD光源和超敏感度CCD；3、要求测量范围至少包括： 球镜：-30.00D至+25.00D（VD=12mm）；4、要求角膜曲率测量至少为：曲率半径：5.00-13.00mm（0.01mm间隔），屈光度：25.96D-67.50D(n=1.3375) （0.01/0.12/0.25D间隔），散光：0D-±12.00D（0.01/0.12/0.25D间隔），轴位：0°-180°（1°/5°间隔），从中心点每25°（上侧、下侧、耳侧、鼻侧）；5、要求柱镜至少为： 0D至正负12.00D（0.01D/0.12D/0.25D间隔）；6、要求轴位： 0至180；7、要求最小可测量瞳孔直径 ≤2毫米；8、要求至少具有自动追踪、自动对焦、自动测量功能；9、要求具备消除调节：雾视法；10、要求具备患者下鄂托电动升降；11、要求瞳距测量范围至少包括 ：30至80毫米(远用)、28至80毫米（近用）；12、要求角膜大小测量范围至少包括：10-14mm；13、要求瞳孔大小测量范围至少包括：1-10mm；14、要求显示器≥6.5英寸彩色LCD液晶显示屏；15、要求具备打印机：快装型带自动切纸功能的高速热敏打印机；16、要求使用寿命≥ 6年；
冷冻治疗仪 | 1 | 45000 | 45000 | 1、要求冷冻治疗仪输出型式：精品双路输出型；2、要求冷冻和解冻时间：≤ 6秒；最低制冷温度：冷疗笔探头≤－75℃；3、要求探头规格至少包括：φ2.0 探头冷疗笔 （用于视网膜）、φ2.5 探头冷疗笔 （用于青光眼），连接方式：直插密封式；4、要求制冷源：二氧化碳纯度 ≥99%；5、要求自动卸压时间：≤60s；控制方式：制冷解冻由脚踏开关控制；6、要求具备安全模式：设备配有减压、过滤装置；7、要求显示功能至少包括：工作压力、温度、时间显示功能；8、要求电源电压：AC 220V±10％，能耗＜5W；9、要求环境温度： 15℃ ～ 35℃；10、要求使用寿命≥ 6年；
可视喉镜 | 1 | 14000 | 14000 | 分辨率≥3.72 lp/mm；景深：5-100mm；液晶屏像素≥2.5",320*240；视场角≥60º±15%；电池持续放电时间≥3h；显示器前后转动角度≥0º～130º；显示器左右转动角度≥0º～270º；摄像头内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux，可使用多种规格的喉镜片，请针对一次性喉镜片单独报价
心肺复苏机 | 1 | 60000 | 60000 | 要求为电动式，按压深度0-6cm可调， 按压频率不小于100/分钟（心脑复苏模式），按压通气比30:2（心肺复苏模式），每台配置两块电池，使用寿命≥ 6年；
手持式凝血分析仪 | 1 | 10000 | 10000 | 用于心脏介入术后患者快速检测凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能
膀胱镜 | 10 | 4000 | 40000 | 30°膀胱镜，满足日常开展泌尿外科膀胱镜及相关操作要求
氦氖激光治疗仪 | 2 | 10000 | 20000 | 波长：632.8nm；多模光斑模式；激光输出功率≥50mw；具备扩束镜、满足多部位照射治疗，工作电流≥18ma；使用寿命≥ 6年；
579000