## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
经皮黄疸仪 | 2 | 25000 | 50000 | 1、要求彩屏显示：≥3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据；2、充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电；3、▲要求光源寿命：不低于150000次；4、▲要求测量单位：测量单位可在mg/dL和umol/L间切换；5、要求准确度优于或等于：± 1.5 mg/dL（± 25.5 μmol/L）；6、要求重复性：不大于3%；7、要求具备低电压提示；8、要求具备历史数据保存：至少可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间等；9、▲要求使用寿命≥6年；
超声胎音仪 | 1 | 2300 | 2300 | 坚固耐用，抗震抗摔，超声工作频率：3.3MHZ或2.2MHZ±3%，超声输出功率：<2.5mW/㎡，充电电池可连续工作10个小时以上
脑功能（障碍）治疗仪 | 2 | 24100 | 48200 | 用于头晕、头疼、睡眠障碍、脑供血不足患者的治疗，使用寿命≥6年
试剂卡孵育器 | 2 | 2800 | 5600 | 1、适用于血型、抗体筛查、交叉配血微柱凝胶卡的孵育；2、利用循环加热的气体使孵育室内部温度达到恒定37°C，对放置在孵育室的试剂卡提供稳定的反应环境。3、▲要求使用寿命≥6年；
离心机（离心酶标板） | 1 | 4200 | 4200 | 1、符合酶标板的离心；2、具有酶标板转子 2x2X96孔；3、最高转速≥6000r/min；4、确保离心后,从而达到了理想的阴、阳性结果；5、▲要求使用寿命≥6年；
医用离心机（离心血型定型卡） | 2 | 4800 | 9600 | 1、符合上海润普生物血型定型卡、抗体饰检卡及交叉配血凝胶卡的离心；2、具有铝合金离心转子及挂放微注凝胶卡的卡架的独特设计；3、保证离心时微注凝胶卡孔的轴线与离心方向夹角为零；4、确保离心后微注凝胶卡孔内凝胶界面星水平状态，从而达到了理想的阴、阳性结果；5、▲要求使用寿命≥6年；
医用离心机（离心血型定型卡） | 3 | 3900 | 11700 | 1、符合长春博讯血型定型卡、抗体筛检卡及交叉配血凝胶卡的离心；2、具有铝合金离心转子及挂放微注凝胶卡的卡架的独特设计；3、保证离心时微注凝胶卡孔的轴线与离心方向夹角为零；4、确保离心后微注凝胶卡孔内凝胶界面呈水平状态，从而达到了理想的阴、阳性结果；5、▲要求使用寿命≥6年；
医用离心机（离心酶标板） | 1 | 3900 | 3900 | 1、符合酶标板的离心；2、具有酶标板转子2×2 X96孔；3、最高转速≥6000r/min；4、确保离心后,从而达到了理想的阴、阳性结果；5、▲要求使用寿命≥6年；
医用离心机（离心血型定型卡） | 2 | 5200 | 10400 | 1、符合美国伯乐血型定型卡、抗体筛检卡及交叉配血凝胶卡的离心；2、具有铝合金离心转子及挂放12张微注凝胶卡的卡架的独特设计；3、保证离心时徽注凝胶卡孔的轴线与离心方向夹角为零；4、确保离心后微注凝胶卡孔内凝胶界面呈水平状态，从而达到了理想的阴、阳性结果；5、▲要求使用寿命≥6年；
血栓弹力图分析仪 | 1 | 84000 | 84000 | 1、术前凝血功能评估，指导成分血液的使用；2、检测原理为电磁法检测；3、样本扫描、加样、加试剂、混匀、检测实现自动化；4、检测通道≥8通道，每个通道由独立电机控制；5、通道预温时间：≤8min;试剂位≥7个，自带冷藏功能；6、样本位≥24个，可随时添加急诊样本；7、进样方式为采血管直接上机，闭盖穿刺进样；8、采用双针加样系统：设备各通道间检测参数（R、K、a、MA）的CV≤10%；具有加样针堵针、空吸检测、压力检测、试剂液面检测报警功能；可自动识别反应杯的数量和位置；9、配备试剂储存冰箱及UPS电源；10、▲要求使用寿命≥6年；
检验分析用纯水设备 | 1 | 2000 | 2000 | 1、满足科室设备、实验纯净水的要求；2、通过多级过滤、反渗透、电离交换等技术，去除水中杂质和离子，提供高纯度的超纯水用于实验；
电脑骨创伤治疗仪 | 3 | 24900 | 74700 | 1、要求至少具备电刺激治疗、静电治疗、磁疗三种功能；2、要求脉冲磁输出强度可分≥8档可调，至少可产生顺磁和聚焦两种磁场；3、要求脉冲磁耦合盘具有热疗功能，可选择开启或关闭热疗功能；4、要求电刺激治疗模式≥8种，至少包括促进骨折愈合、消肿镇痛等；5、要求静电治疗输出波形为正弦波，分≥60档可调，无直流分量，输出参数分≥3档可调；6、要求各项治疗功能既可单独使用，亦可同时使用；7、▲要求使用寿命≥6年；
牙科综合治疗椅 | 6 | 29400 | 176400 | 1、要求电动椅：内置式地箱、全内置式隐藏管路、双关节头枕、直流静音电机驱动、机椅互锁、椅位载重量≥135Kg；2、要求医生侧：下挂式器械传动系统、外置X光观片灯≥1500Lx、电脑程序控制面板（≥11个功能键、≥3种电脑程序记忆位）、四孔高速手机控制系统≥2套、低速气动控制系统≥1套、洁牙装置≥1套，三用喷枪≥1支；3、要求助手侧：强弱吸唾器、助手控制架、强力吸引器1套，抽气速率≥20l/min；吸唾器1套、抽水速率≥900ml/min、三用喷枪1支；4、要求治疗机：一次成型住宿机箱，预留手机管路消毒位、内置式双供水系统（自来水和纯净水切换）、可旋转痰盘；5、要求冷光灯：全方位三轴旋转LED、感应式控制、无极调光、照度≥22000Lx；6、要求至少具备多功能脚踏开关、医生座椅1套（载重≥135Kg、升降范围≥150mm），护士座椅1套，颈垫、腰垫1套；椅面颜色为橙色或棕色；7、▲要求使用寿命≥10年；
氦氖激光治疗仪 | 3 | 16000 | 48000 | 波长：632.8nm；多模光斑模式；激光输出功率≥50mw；具备扩束镜、满足多部位照射治疗，工作电流≥18ma；使用寿命≥ 6年；
电动监护床 | 2 | 30000 | 60000 | 1、要求床面尺寸：长度1945mm± 20mm，宽度915mm± 20mm；2、要求整床高低升降―升降位移高度≥300mm，升降最低点由470mm ± 20mm， 至最高点770mm ± 20 mm；3、要求背部升降角度0-75度 ± 2度，腿部升降角度0-40度 ± 2度；4、要求床台正反倾斜―倾斜角度≥±12度，于任意高度、角度，床台降到最低点时，均能执行电动倾斜功能；5、要求具备背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护；6、要求电机马达：采用原装医用马达，床台、背部、腿部升降、倾斜电动马达共四组，通过国际医疗级安规认证；安全、恒速、静音、无静电，符合IP66 防水防尘保护等级；7、▲要求具备护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器两组，安装于左右护栏内侧；清晰的床台、背部、腿部及头脚连动升降图形薄膜式按钮，操作方便；8、▲要求具备电动CPR(心肺复苏)功能：床体两侧下方具备电动CPR按键(心肺复苏)，避免病患误操作。遇急救时，单键操作10秒内即可将整床速降放平；9、▲要求具备单键式座椅床姿功能（心脏椅位）：单键操作即可实现座椅姿势，提高病患舒适度；10、▲要求具备单键式整床放平功能（检查体位）：单键操操作即可整床放平，不需进行个操作，一步到位，方便病患的检查及诊断作业；11、要求床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等八个束缚带固定孔， 表面平整、无毛边不伤手；12、要求床面四角具床垫止滑垫，防止床垫左右滑动；13、▲要求能够直接于床边进行x光透视摄影；14、要求安全载重：≥230kg；15、要求至少标配：标准医用床垫：1片/床，输液架：1支/床，升降床旁桌1张；16、▲要求使用寿命≥8年；
591000