## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
宫腔镜冷刀系统 | 1 | 450000 | 450000 | 详见附件5
高流量无创呼吸机 | 1 | 100000 | 100000 | 一、设备主要技术要求:▲1、要求设备显示屏为≥4.5英寸彩色触摸屏，可同屏显示设置参数和治疗参数，屏幕亮度可调，不影响患者夜间休息；▲2、要求主机至少具有无创呼吸通气及高流量湿化治疗模式，满足不同使用环境需求；▲3、要求内置自动空气氧气混合器，通过氧浓度监测器进行氧浓度实时自动控制，氧浓度控制范围≥21%~100%，NIV模式和HFNC模式，均可实现自动控制；4、要求超声波传感器监测氧浓度，不需使用氧电池（无氧电池消耗）；5、加湿方式：集成一体化加湿方式，无须连接外置湿化器；6、要求患者连接界面至少包括：HFNC模式可选有创、无创、儿童、面罩鼻塞导管，NIV模式可选鼻罩、口鼻罩；7、配备专业消毒工具套装1套，设备可进行快速消毒，消毒效果达到灭菌级别；▲8、要求设备使用寿命≥6年；二、NIV模式参数：1、通气模式至少包含CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS；2、压力上升时间不低于0.1-0.6 S；3、目标潮气量范围≥200-2000ML；监测潮气量范围≥100-2500ML；4、灵敏度：吸气切换灵敏度不低于1-6 档/自动；呼吸切换灵敏度不低于1-6 档/自动；三、HFNC模式参数：1、工作模式至少包括HFLOW、LFLOW；2、流量调节范围：HFLOW≥10-80L/min，LFLOW≥2-25L/min；3、输出湿度不低于6档调节；