
宫腔镜冷刀系统参数及主要技术规格
宫腔镜冷刀
数量：壹套
设备主要用途说明：用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
主机技术参数要求

▲要求光学内窥镜（镜子）2支：平行视野宫腔镜，视向角12°，具有超广角视野，视场角≥100°；最佳镜体外观设计，符合人体工程学，方便握持；
要求为蓝宝石镜面，进口光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，高清分辨率，主镜工作长度≥200mm；
要求外径≤21Fr，总体插入部外径较细，避免了因外径过大，无法顺利通宫颈口的问题，保护了子宫下端至宫颈内口位置的子宫内膜；
要求平行视野宫腔镜镜体具有大于3mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm；

要求具备360°可旋转手柄，最小化三拆卸（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜清洗消毒灭菌要求；工作外径≥3.0mm，符合手术操作需要的柔韧性强度；
要求镜子可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等；
要求至少可低温等离子、高温高压消毒，可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclav）标识；

其它要求

1.▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
2.▲要求整套系统配置至少包括：光学内窥镜（镜子）2支，单开剪刀2把，双开剪刀2把，弯剪刀2把，钩剪刀2把，弯分离钳2把，活检钳2把，大型抓钳2把，重型抓钳2把，钩状电极2把，棒状电极2把，专用内窥镜器械消毒盒2个，镜下持针器2把，镜下推结器2把，膨宫泵1台（含反复使用膨宫管路2套）
售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
