手术显微镜技术参数及主要技术规格

- 手术显微镜

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于眼科手术辅助。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）、显微镜要求

  - ▲要求光学变倍至少包括：5档（6.4/10/16/25/40）电动和手动调节；

  - 要求物镜：F=200mm，复消色差物镜；

  - 要求目镜：10×宽视野高点目镜，屈光度调节范围至少为：－5D~＋5D，适用于戴眼镜使用者；

  - 要求具备双目镜筒：瞳距调节范围至少为：55〜75mm，旋钮调节；

  - 要求具备助手镜筒：45°；

  - 要求具备分光器：50/50分光；

  - 要求XY单元：电动调节，速度可调；移动范围为≥40mm×40mm，带复位功能；

  - 要求调焦：电动调节，≥40mm，速度可调，带复位功能，自动回复到初始位置；

  - ▲要求LED照明：照明与主镜一体，同轴、内置式红光反射照明，光强可调节，长寿命LED照明，无紫外和红外辐射，具有2个可插滤片空位；

  - 倾斜角度：≥±15°手动微调；

  - 脚控开关：≥8功能，带防水功能；

  - ▲要求支架底座：太空平衡阻尼支架，最大范围：≥1070毫米，带4个可移动滚轮的紧凑型底脚，带脚刹；

- （二）摄像系统要求

  - ▲要求具备摄像系统，类型：显微镜内置集成高清视频录制系统，不占用分光接口；

  - 视频分辨率：≥1920×1080，具有白平衡功能；

  - 存储时间：≥6h（≥128G储存卡）；

- （三）其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求系统配置至少包括：支架底座 1套、脚踏控制器 1个、XY水平移动台1个、对焦模块1个、镜身1个、物镜1个、主镜双目镜筒1个、目镜2个、助手镜1个、分光器1个、储存卡1个、电脑显示器1个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。