## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 全自动接种仪 | 1 | 400000 | 400000 | 详见附件5
2包 | 纤维支气管镜 | 1 | 100000 | 100000 | 要求适用范围：至少适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗；2、要求成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；3、▲要求软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；4、要求插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度；5、▲要求视场角≥120°；6、要求景深至少为：3-100mm；7、▲要求操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；8、要求插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤；9、▲要求操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键；10、要求操作部防水等级至少为：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒；11、 要求消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件；12、▲要求配备≥4.0英寸手持式显示屏，显示屏高宽比为1：1，最大视野≥170°；13、▲要求开机时间≤3秒，一键开机即能使用；14、要求通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；15、要求配备有外置存储卡，可以存储图片及视频,内存≥64G，可存放约80万张拍摄图片；16、要求至少具备图像自动还原清晰显像算法技术、白平衡功能、实时观察与记录功能、图像全屏显示、摄录时间长短提示功能、循环摄录功能、电量智能检测指示标示、实时回放视频及照片等；17、要求可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度；色彩还原性≥4级；18、要求用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置；19、要求电池采用人性化设计，医护人员可在科室自行拆卸，搭配内窥镜操作部使用，电池续航使用时间≥4h；20、要求配备备用电池，电池为市场通用18650可充电电池；21、▲要求使用寿命≥6年，软件终身免费升级；