## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
电子支气管内窥镜 | 1 | 200000 | 200000 | 详见附件4
ACT检测仪 | 1 | 70000 | 70000 | 详见附件5
可视化电子软镜 | 1 | 150000 | 150000 | 详见附件6
超短波治疗仪 | 1 | 39000 | 39000 | 1、要求具备高清真彩液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示；2、要求断续波输出：以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率至少为10～200Hz，步进 ≤10Hz，误差 ≤±10%；3、要求工作频率：40.68MHz，误差≤±1.5%；4、要求输出导线：特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠；5、要求输出指示：液晶屏实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等；6、要求治疗时间至少为：0～99min可调，液晶屏实时显；7、要求导线长度：长度≥1.1米；8、要求导线性能：缆线外塑模厚≥8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优；9、妖气调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐；10、要求场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱；11、要求电流指示：最大量程≥300mA，精度不低于2.5级；12、要求产品样式：落地推车式；13、要求存放装置：配置有电极板存放装置；14、要求仪器类别至少为：I类BF型；15、▲要求使用寿命≥6年；
磁振热治疗仪 | 1 | 50000 | 50000 | 1、要求独立双通道输出，参数可独立调节；2、要求磁场强度： 磁感应强度至少在10mT~50mT的范围内可调，步长≤10mT，误差为≤±10%；3、要求具备单一振动模式：至少包括30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差≤±2Hz。振动时间≥2s，振动周期至少包括2s、3s、4s、5s可调；4、要求具备多频振动模式：至少包括30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差≤±2Hz。振动时间≥5s，振动周期至少包括10s、12s、14s、16s可调；5、要求治疗温度至少包括40℃、46℃、52℃、58℃4级可调，精度：≤±3℃；6、要求具备无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；7、要求软件含有内置处方，至少具有三种治疗模式，≥12种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数；8、要求治疗时间至少为：1~99min可调，以≤1min为单位设定；9、要求至少具备：输入过流保护装置、输出过流保护装置、双重过温度保护装置等多种安全保护装置；10、▲要求使用寿命≥6年；
509000