鼻刨手柄和耳钻手柄技术参数及主要技术规格

- 鼻刨手柄和耳钻手柄

- 数量：各一套

- 设备主要用途说明：用于鼻部及耳部手术。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 鼻刨手柄参数要求：

  - ▲要求转速：往复最大转速≥5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≤12000RPM；最低转速≥60PRM ；扭矩≥90mNm；可用脚踏开关随意控制转速；

  - ▲要求钛金属材质：质量≤240克，直排式设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

  - ▲要求为握笔式设计，可自由改变方向和方位；

  - 要求能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术，还可匹配切割钻和磨钻；

  - 要求手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒，无需加注润滑油进行保养；

  - ▲要求手柄上的转盘可以控制刀头，仅刀口360度旋转；

  - 要求手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽；

  - 要求手柄颏部有刀头旋转锁定装置；

- （二）耳钻手柄参数要求：

  - 要求电缆线：耐高温高压消毒；

  - 要求钻头安装类型：≤2步安装，快速更换；

  - ▲要求马达重量：≤90g；

  - ▲要求马达速度 rpm：可调节转速：200-75,000 RPM 正向/反向；扭矩(mN-m)：≥38.4 mNm；噪音水平：≤75dBA；

  - ▲要求驱动附件：可根据术者需求选择可调节直型附件和可调节角度附件；

  - ▲要求运行条件：40°C环境温度下，75000RPM，连续切割≥3分钟，休息≤25分钟；20°C环境温度下，75000RPM，可连续切割；

  - 要求手柄无需加注润滑油进行保养；

  - ▲要求可搭配鼻颅底，侧颅底钻头，满足鼻颅底侧颅底术式，无需增配手柄；

- 其它要求

  - ▲要求使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲产品与医院原有设备（美敦力IPC综合手术动力系统）相互匹配；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，维修保养需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。