## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
蜡块柜 | 20 | 2200 | 44000 | 底座1.2，箱体、抽屉0.8冷轧钢板，可存放包埋盒蜡块≥11000块
实验室纯水机 | 1 | 50000 | 50000 | 详见附件4，此设备耗材需要报价，耗材名称详见附件4表格（按表格顺序依次报价）。
包埋机 | 2 | 50000 | 100000 | 1、要求液晶显示采用目前流行的触摸式液晶屏，温度同屏显示，同屏触摸屏操作，中文菜单显示； 2、▲要求具备超大容量的组织保存盒（组织存放槽）；可以存放市面上任何品牌脱水机的脱水篮≥2个，从而省去了以前需要将脱水篮里的包埋盒取出来的繁琐步骤； 3、▲要求采用全自动程序控制，可预设自动开机时间、自动关机时间；其中蜡缸、系统管路、注蜡嘴、工作台、保存盒均有独立的温控系统， 温度至少在0～80℃范围内任意可调； 4、要求具备一体化超薄、超大工作台面，人性化防烫设计，流线型外观，操作更舒适； 5、要求设有包埋底模预热台，修蜡台并带有凹槽，便余包埋后余及修蜡后残蜡可独立回收，提高的石蜡的循环使用；防止了工作台面的余蜡渗流到底部的电器加热部分，有效降低设备使用故障； 6、要求工作台面带有一个独立的小冷台≤（65mm*65mm），采用半导体制冷片，方便包埋固定组织； 7、要求具备自动开关机，可任意设置，手动、脚踏多种控制方式； 8、要求具备独立冷台，左右任意放置使用； 9、要求具备≥6升大容量熔蜡工作缸，一次可满足≥500个蜡块包埋用蜡； 10、要求采用高性能阀门多重过滤石蜡设计，不漏蜡； 11、要求注蜡嘴流量可任意调控，设置放大镜；有包埋上位照明系统设计，可确定小块组织包埋位置； 12、要求蜡缸、系统管路、注蜡嘴、工作台、保存盒温度控制：任意可调； 13、要求冷台温度至少为：常温～-20℃； 14、要求蜡缸容积：≥6L； 15、要求功率：≤800W，重量：≤40kg； 16、▲要求使用寿命≥6年；
轮转式石蜡切片机 | 1 | 170000 | 170000 | 详见附件5
微波治疗仪 | 2 | 19000 | 38000 | 具备方形、圆形等多种理疗探头，变频输出、进口磁控管用于患者伤口恢复，双路，▲要求使用寿命≥8年；
恒温恒湿培养箱 | 1 | 30000 | 30000 | 1、要求公称容积：>250L； 2、要求控温范围不低于：0-60℃，温度波动≤±0.5℃； 3、要求湿度范围：50-95%RH； 4、要求加湿方式：内置加湿系统； 5、要求温湿度控制方式及显示：微电脑PID控制及触摸屏，且具有参数记忆功能； 6、要求隔板数量：≥2块； 7、▲要求使用寿命≥6年；
多导睡眠记录仪 | 1 | 75000 | 75000 | 1、要求适用于儿童及成人； 2、要求导联数≥24导，至少包括： SpO2 、脉搏率 、脉搏波 、ECG*1、收缩压、舒张压、平均动脉压、胸式呼吸 、腹式呼吸 、压力 、压力式气流 、压力式鼾声 、躯体活动 、体位 、三维运动感应XYZ*3、电容式触屏输入、患者标记 、信号检测灯 、电池电量； 3、要求软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析； 4、要求信号处理：快速滤波，12位模数转换，采样频率可调； 5、要求设备具有连续无创血压监测功能，可监测连续的、每搏的血压波形趋势和数值，无需通过其它扩展通道外接血压计而进行测量；监测完毕后，可结合整晚的睡眠数据给出完整的动态睡眠血压报告，可同时在主机显示屏上显示实时收缩压和舒张压； 6、要求设备能够只需连接心电和血氧模块，作为血压Holter进行动态血压监测，并自动出具标准的杓型和非杓型等动态血压报告； 7、要求软件具有胸腹相位角分析功能，通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，当患者气流探头脱落时，也可以根据胸腹相位角的度数计算呼吸暂停指数； 8、要求软件具有心电散点图分析功能，将心率RR与RR(n+1)间期显示于坐标轴中，根据单象限散点图分布情况来辅助诊断窦性心搏、室性早搏、心房颤动等相关病症； 9、▲要求主机彩色触摸屏操作，可不需要电脑直接在显示屏上操作进行初始化，同时在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值，并可进行探头连接信号检测，防止设备未连接或连接有误； 10、要求重量≤65克（包含电池），整套系统都可安装在患者身上（包括主机和探头），监测过程中患者可在睡眠室自由活动； 11、▲要求设备采用内置可充电锂电池直流供电，在记录过程也可以给设备充电续航； 12、要求主机内置存储功能，无需读卡器或外置存储卡来读取和下载数据，可通过下载套装一键下载导出数据，内存≥512MB； 13、▲要求设备可连接任意品牌呼吸机进行Auto自动压力滴定，同时可开通连接品牌呼吸机远程压力滴定功能端口，实现电脑终端调节呼吸机压力，并将压力导入至睡眠监测设备的标准报告内； 14、要求软件至少可选择全中文操作界面； 15、要求软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印 ； 16、▲要求配工作站进行患者原始数据异分析； 17、▲要求使用寿命≥6年；
体外起搏器 | 1 | 46500 | 46500 | 1、要求起搏模式至少包括： A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT，高频起搏，紧急起搏和0S0； 2、要求电压至少为 0.1-20V，感知灵敏度至少为 0.1--20mV，起搏频率至少为 40-180ppm； 3、高频起搏频率至少为 40-1000ppm，预设频率400ppm，松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏； 4、要求至少包括：一键紧急起搏模式 V00/10V/80ppm， 不应期 400ms-300ms for AXX模式， 不应期 400ms-300ms for AXX模式； 5、要求具备频率奔放保护； 6、要求报警(可视化加声音) 高／低 阻抗，心率报警（≥150ppm）、电池和后备电源、噪声、自检或系统错误； 7、要求接头≥2个接头 适用接头直径范围至少为：0.9-2.1mm；电池 2xAA, 2600mAh，电池使用时间 ≥200h，后备电池 1350mAh； 8、要求菜单语言至少包括英语； 9、要求重量 ≤300g； 10、要求至少配备2根起搏器连接线； 11、▲要求使用寿命≥6年；
553500