锶-90（90Sr-90Y)密封源技术参数及主要技术规格

- 锶-90（90Sr-90Y)密封源

- 数量：壹套

- 主要用途说明：主要用于皮肤敷贴治疗。

- 系统要求

  - 投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新型号，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际相关标准；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机技术参数要求

- ▲要求出厂活度：≥40mCi（1.48x109Bq）；

- ▲要求活度区尺寸：≥27mm×27mm×1.5mm；

- 要求源面空气吸收剂量率；≥65-75 Sv/hr；

- 要求0.5m处剂量率8-10mSv/hr；

- 要求至少配置：（1）治疗手柄1套：双节，总长≥40cm；（2）有机玻璃盒1个；（3）防护盘、铅防护罐、铝合金箱各一个；

- ▲要求提供剂量率及活度的检测报告；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥10年（需提供相关铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲提供密封源原厂合格证、编码卡、说明书，三份文件的放射源源号、国家编码、放射性活度、表面剂量必须一致；密封源源体上须有标识源号，文件中源号与放射源体标识的源号必须一致；

  - 协助完成放射源在《辐射安全许可证》上的办理工作，否则有权退回。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内使用率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 密封源到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次密封源的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。