高端呼吸机技术参数及主要技术规格

- 高端呼吸机

- 数量：壹台

- 设备主要用途说明：用于对成人、小儿以及新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持等治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 高端呼吸机机技术参数要求

  - ▲要求适用于成人、小儿以及新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持，操作界面中/英文可调；

  - 要求为气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，具有备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作；

  - ▲要求内置后备可充电电池，使用时间≥150分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上；（提供证明）

  - 要求设备自带全贴合电容触摸屏≥18英寸，分辨率≥1920*1080，可屏机分离，并且屏幕可上下旋转≥45°，左右旋转≥270°；

  - 通气模式要求：

    - ▲要求标配有创通气模式至少包含：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气（如DuoVent）、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式（如ASV/AMV）、容量支持（VS）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、心肺复苏模式（CPRV）等通气模式；

    - 要求标配无创通气模式至少包含：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、APRV、DuoVent、PSV-S/T。

    - 要求可升级新生儿专用无创模式，至少包含NCPAP、NIPPV、SNIPPV等；

    - ▲要求标配高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（流速至少包含2-80L/min）和氧浓度，具有ROX指数视图功能，可监测治疗时间，能同时动态关注氧疗效果；

    - 要求支持同品牌高流量氧疗鼻氧管；（提供证明）

  - ▲要求标配雾化氧浓度调节功能，能在雾化过程中给予患者充足氧疗；

  - 设置参数要求：

    - 要求潮气量可调，范围至少包含：20ml-4000ml；

    - 要求呼吸频率可调，范围至少包含：1-100/min；

    - 要求吸/呼比可调，范围至少包含：4:1-1:10；

    - 要求吸气压力可调，范围至少包含：1-100 cmH2O；

    - 要求压力支持可调，范围至少包含：0-100cmH2O；

    - ▲要求吸气流速可调，范围至少包含：5-180L/min； （提供证明）

    - 要求吸气时间可调，范围至少包含：0.1-10s；

    - 要求压力上升时间可调，范围至少包含0-2s；

    - 要求叹息压力可调，范围至少包含：off，1-40 cmH2O；

    - 要求吸气暂停可调，范围至少包含：off，5-60%；

    - 要求SIMV频率可调，范围至少包含：1-60/min；

  - 监测参数要求：

    - 要求具备气道压力监测，至少包含：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

    - 要求具备分钟通气量监测，至少包含：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；

    - 要求具备肺的力学监测，至少包含：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；

    - 要求至少具有RSBI、呼吸功、牵张指数、肺过度膨胀系数、VTE/IBW等监测；

    - ▲要求具有SPO2监测功能，能提供SpO2和PR监测值，同时提供ROX指数、OSI指数、RSS评分、S/F评分监测等；（提供证明）

  - 要求具有动态肺视图界面，能图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；

  - 要求具有智能同步技术，能将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步；

  - 要求具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程；（提供该功能演示图片）

  - 要求具有低流速P-V工具，能帮助确定最佳PEEP值；

  - 要求具有肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗；

  - 要求标配双通道辅助压功能，能同时监测食道压、胃内压变化，检测范围至少包含-150 cmH2O～150 cmH2O；

  - 要求具备气囊压力管理功能，能实时监测气囊压力并自动调节；

  - 要求标配肺泡通气量计算功能，包含功能残气量计算工具和能量代谢计算工具等；

  - 要求具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能；

  - ▲要求标配主流/旁流CO2监测，能提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图；

  - 要求配备化学氧电池，标配顺磁氧监测；

  - 要求吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃）；

  - ▲要求具有HDMI接口，无需转接能输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号；（提供该功能实物图片）

  - 要求能够和同品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息，能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理；

  - 要求具备信息储存功能：本机自身可储存事件≥6000个，趋势图/表数据存储≥160小时；

  - ▲要求呼吸机自带屏幕录制功能；（提供证明)

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。