电动气压止血仪技术参数及主要技术规格

- 电动气压止血仪

- 数量：叁套

- 设备主要用途说明：主要用于骨科手术止血，减少术中出血。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机技术参数要求

- ▲要求双袖带设计，可同时进行2个不同压力的手术；

- ▲要求具备≥7寸彩色液晶屏，触屏操作，多种语言界面可供选择(包含中文)；

- 要求每次开机时，机器自动执行自我诊断和自我校准，确保手术安全；

- 要求非安全状态时，自动报警；

- 要求袖带放气时，有滑动延迟，至少需长按2S；

- ▲要求具备备用电池:内置锂电池，最长工作时间≥360分钟；

- ▲要求压力范围不低于:45-600mmhg，增量为1mmhg，精度≤±4mmhg；

- 要求具备高压二次确认设置:如果设置压力超过400mmhg，则会显示再次确认的黄色图标；

- 要求时间设定范围不低于:1-240分钟，增量为1分钟；

- 要求具备参数记录功能:内置统计程序(时间、止血压力)，记录手术数据；

- ▲要求内置袖带检测程序；

- ▲要求为扇形袖带设计，满足各种形态的四肢；袖带规格至少包括：8in - 42 in，颜色区分，使用于全部病人和四肢；

- 要求袖带宽幅设计，接触面积多，降低患者不适；具备单向锁定气管接头，防止气管意外脱落；

- 要求可选择可重复使用或一次性使用无菌袖带，避免交叉感染；

- 要求整机重量≤6kg；

- 要求机身自带架夹，可安装在输液架上；

- 要求内置统计程序，记录手术数据；

- 要求噪音等级: ≤70分贝；

- ▲要求每套配套推车，机器安装在推车上可便携移动；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。