铅衣技术参数及主要技术规格

- 铅衣（辐射防护服）

- 数量：壹拾套

- 设备主要用途说明：用于手术医护人员的X线辐射防护。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新型，需能提供详细的品牌、型号、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 套装性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生维修；

  - 属于标准配置的必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其它要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 每套辐射防护服参数要求

  - 要求防护服为正面双面全重叠式，铅当量满足正面≥0.50mmPb，背面≥0.25mmPb，袖子≥0.5mmpb；

  - 要求防护围脖：≥0.5mmpb，能够大面积覆盖甲状腺，提供最大安全防护；

  - ▲要求屏蔽率至少满足（实测）：100kV屏蔽率≥84%，130kV屏蔽率≥71%，164kV屏蔽率≥50%；

  - 要求核心防护材料为新型无铅系列防护材料，多层结构排布，能保证金属粒子均匀分布，无漏射，能有效减少铅粉游离对人体和环境的危害；

  - 要求防护材料满足IEC61331-1:2014（医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定）逆向宽射线束条件测试方法；（提供对应检测报告）

  - ▲要求内外面料为耐磨聚氨酯涂层涤纶材料，具备抗菌处理技术，能降低污染物附着力，能防止液体渗透，易清洗，耐磨耐用；

  - ▲要求屏蔽材料为无铅金属氧化物复合材料（如铋、钨、钽等替代铅）；

  - ▲要求重量满足：整套＜6kg，单件背心设计＜3kg；

  - 要求结构形式包含分体式（背心+围裙）或一体式，可选磁吸/魔术贴闭合系统；

  - 要求内衬为透气吸汗尼龙，外层具备抗菌、防水、耐腐蚀聚酯涂层；

  - 要求具备魔术贴，提供更换配件及服务；

  - 要求两侧肩部有减压肩垫，能效缓解肩部受力；

  - 要求具备双嵌里袋；

  - 要求具备矫形性弹性黑腰带，能减轻腰部承重，防止脊椎损伤，长度可调，提供更换配件及服务；

  - 要求具备半袖的设计，能保护腋下腺体；

  - 要求产品认证满足：

    - 通过国际电工协会IEC 61331-1:2014医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定；

    - 通过国际电工协会IEC 61331-3:2014 医用诊断X射线辐射防护器具第3部分：防护服，防护眼镜及病人防护器具；

    - 拥有ISO 13485：2016 医疗器械质量管理体系认证；

- 其它要求

  - ▲要求防护服使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - 要求每套防护服配置至少包括：帽子、围脖、防护衣、防护围裙等。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南省内设有专业维护人员，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护。

  - 质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。