## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 转运床 | 13 | 20000 | 260000 | 详见附件5
2包 | 电动病床 | 6 | 25000 | 150000 | 详见附件6
3包 | 负压调节器 | 1 | 85000 | 85000 | ▲1、要求尺寸(宽x高x深)≤185*100*200mm，重量≤3.3kg； ▲2、要求真空源接口1/4"可旋转，贮气罐接口1/4"可旋转； ▲3、要求压力计（机械式）等级1.6，0 至-120 mmHg，调节范围至少为 0至-100±10mmHg，调节精度≤±10mmHg； ▲4、要求安全阀（负压释放阀）在-100±10mmHg时打开，安全阀（过压释放阀）在3±2mmHg时打开； ▲5、要求对真空源要求（真空）持续真空-200至-760mmHg，对真空源要求（气流）最小≤11 L/min； 6、要求产品对贮血滤血器内的负压进行精确调节，属于无级负压调节； 7、要求带有一个用于负压和正压的内置安全阀，起到过压保护的作用，调节范围至少为0至-100mmHg(毫米汞柱)；
495000