转运床技术参数及主要技术规格

- 转运床

- 数量：拾叁套

- 设备主要用途说明：用于病人转运。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 技术参数要求

  - 要求规格至少满足：2100*850*630，背部升降范围至少包含0~85°，膝部升降范围至少包含0~45°，倾斜调节范围至少包含-15°~15°，误差≤±2°。

  - 要求静载荷≥250KG，安全工作载荷≥200KG；

  - ▲要求具备背部升降系统，控制方式为静音气弹簧≥2根，单根疲劳测试≥50000次；

  - 要求具备高低升降系统，升降方式为液压升降；

  - 要求具备腿部升降系统，手摇柄可控制膝腿升降角度调节；

  - ▲要求床板背部至少为HPL材质，厚度≥6mm，螺丝配有防尘盖帽,床板背部具备放置X光片不锈钢材质卡槽；

  - 要求框架材质至少为冷轧光亮钢材，床体四角均具备输液架插孔，插孔内置ABS工程塑料内芯，能防止损坏和降低噪音；

  - 要求车体金属表面处理具备双重涂层处理，内外防锈，金属表面具备抗菌功能；

  - ▲要求护栏为一体式内收S型护栏，不可整体拆卸，护栏横梁至少为铝合金材质，护栏长度≥1240mm，高度≥550mm，距离床面高度≥425mm，护栏立柱材质至少为304不锈钢，壁厚≥1.5mm；立柱与横梁连接部位为一体注塑成型；

  - ▲要求脚轮为中控静音脚轮，内置全封闭自润滑轴承，具备防水、防杂物缠绕，要求材质至少为防静电材质，防静电数值≥10^9，刹车装置位于床体中间部位，能一脚刹车四轮定位；

  - 要求具备中心第五轮控制系统，第五轮具备减震压簧，床两侧具备控制脚踏；

  - 要求床体下具备一体式ABS材质底盘，可放置氧气瓶，承重≥10Kg；

  - ▲要求床垫表面防水，匹配床体，内部为高弹性阻燃聚氨酯材质，内层厚度≥60mm；

  - 要求配置304不锈钢伸缩输液管架，具备气压缓冲功能和缓冲装置；

  - 要求床尾具备仪器平台，可固定放置各类仪器。

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求每套设备至少包含：螺杆1个，点滴架1个，点滴架插座4个，液压升降泵2个，护栏2个，底罩1个，脚轮4个，海绵床垫1个，导向轮1个，仪器平台1个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。