## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 预计单价（元） | 年预计金额（万元） | 备注
|  |  |  | 参考规格型号 | 参考生产企业名称 | 投标包装规格(测试数） | 单位 | 是否允许进口
1 | 1 | 一次性使用取石网篮（镍钛合金）等项目 | 一次性使用取石网篮（镍钛合金） | 一次性使用取石网篮（镍钛合金） 1、产品由推拉手柄、注射手柄（滑动手环）、鞘管、网篮组件和网篮头部组成。 2、该产品用于ERCP手术取石；3、推拉手柄（滑动手环）材质：丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯(ABS) 注射手柄材质：尼⻰ 鞘管材质：聚四氟乙烯 网篮组件材质：镍钛合金 网篮头部材质：Y12Cr18Ni9 4、网篮开幅W (∞/-20%)（mm）：10、15、20、25、30 网篮有效长度L (∞/-20%)（mm）：20、30、40、50、60 插入部分最大宽度（mm）：1.8、2.4、3.2 工作长度±3%（mm）：700、1950 网篮头端形状：普通型、螺旋形 手柄类型：单手手柄、双手手柄 |  |  |  | 否 | / | 46 | 需提供样品
2 | 1 | 一次性使用电子胆道成像导管等项目 | 一次性使用电子胆道成像导管 | 1.该产品头端由集成摄像头模组，双LED灯头，渐变式弯曲蛇骨组成 2.该产品由非血管介入材料组成，手持处有拨档拨片，器械腔道，负压吸引按钮以及一体式电缆线组成。 3.要求该产品连接便携式图像显示器（单纯显示器，无其他多余部件），直接连接不经过任何转接设备，便携式图像显示器屏幕尺寸10～11寸。 4.要求：视场角90°±10%，视向角0°±10%，观察景深3-80mm，弯曲角度向上、下210°，导管头端镜头像素≥50万，内置LED光源，插入管外径≤4.8mm，工作通道内径≤2.2mm,直通式内镜器械通道，最小器械孔道内径≥6.6Fr，工作长度420mm±10%。 5.双向可逆接水阀，可快速接打造影剂，佩带吸引阀，带负压吸引按钮。连接方式：显示器与操作部通过延长线连接方式，连接面平整易清洁，可直接清洗消毒。 6.需提供样品 |  |  |  | 否 | / | 38.25 | 需提供样品
3 | 1 | 肺动脉取栓支架系统（含取栓支架及抽吸导管）等项目 | 肺动脉取栓支架系统（含取栓支架及抽吸导管） | 1 该产品由肺动脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。肺动脉取栓支架由输送鞘管和连有自膨式网篮结构的推送管同轴组装而成；血栓抽吸导管由抽吸导管、导管芯和抽吸器组成。 2 该产品适用于急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗。（有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌症的患者、并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者）。 3 该产品支架部分适用于肺动脉6-25MM不同血管的直径的血栓清除，抽吸导管涉及16F/20F/24F不同规格型号满足肺动脉主干以及分支的血栓清除。 4 该产品为单独耗材，不需要连接任何设备使用。 |  |  |  | 否 | / | 59.5 | 需提供样品
4 | 1 | 一次性导丝等项目 | 一次性导丝 | 1 该产品由导丝头端、芯丝及绕丝构成。 2 改产品适用于导引诊断和介入器械进入外周血管内。 3 该产品需要0.035系统，75/180/260/290/有效长度，1CM/4CM/6CM/7CM头端软段长度。 硬度为加硬导丝。 |  |  |  | 是 | / | 23 | 需提供样品
5 | 1 | 漏斗胸矫形器等项目 | 漏斗胸矫形器 | 漏斗胸矫形板（PEC-B） 长度（mm）：178、190、203、216、229、241、254、267、279、292、305、330、356、381、406 漏斗胸固定板（PEC-S） 长度（mm）：50、60 | 有研医疗器械（北京）有限公司 | 套/盒 | 套 | 不限制 | 13800 | 13.8 | 需提供样品
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。 2、报价明细：所报单价必须同一注册证下所有最新规格型号。