腹腔镜使用超声探头技术参数及主要技术规格

- 腹腔镜使用超声探头

- 数量：壹把

- 设备主要用途说明：用于腹腔镜下微创手术，定位肝转移瘤的位置。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个产品性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 腹腔镜术中超声探头参数要求

  - 要求手柄以下全包覆高生物相容性的防水涂层，可浸泡消毒，确保手术环境无菌、安全；

  - ▲要求支持探头头部4方向调节，调节角度≥90°，在腹腔手术过程中高度贴合组织表面、清晰呈现脏器内部结构；

  - 要求为高频线阵探头，保证超声图像清晰度最大化；

  - ▲探头中心频率≥7.0MHz，频率范围至少为3-15MHz(提供频率范围证明)，扫描宽度≥40mm；

  - 要求手柄长度≥210mm，插入部长度≥440mm，插入部外径≤10mm，能满足腹腔镜手术中最大范围的术野提供；

  - 要求最小穿刺器孔道内径≥10.5mm，满足大多数器械通过；

  - ▲要求腹腔镜探头支持探头温度控制技术，温度值实时显示在显示屏上(提供温控技术证明)；

  - 要求需与医院现有超声系统相匹配；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 产品到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。