体腔热灌注治疗系统技术参数及主要技术规格

- 体腔热灌注治疗系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于胸腔和腹腔的连续热灌注治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 体腔热灌注治疗系统参数要求

  - 要求适用于消除胸腹腔恶性肿瘤亚临床病灶；

  - 要求适用于消除恶性肿瘤导致的胸水、腹水；

  - 要求工作条件满足：电源220 VAC±10%，功率≤1500VA；

  - 要求具备彩色可触控显示屏≥15寸；

  - 要求噪音≤60dB；

  - 加热系统要求

    - ▲要求加热方式为大容量水箱水浴非接触式加热；

    - 要求具备相互隔离的双循环，通过大面积热交换器对灌注液加热；

    - 要求升温过程平稳、迅速、安全，全程无辐射或其他有害物质释放，不会对其他设备产生干扰；

  - 控温系统要求

    - 要求腹腔控温范围至少包含：40-45℃，胸腔控温范围至少包含：40-50℃；

    - ▲要求温度显示分辨率优于或等于0.01℃，测温精度≤±0.1℃，控温精度≤±0.1℃；

    - ▲要求温度采集通道数与数据采集更新时间至少满足：6通道≤1s，报警延时≤2s；

    - ▲要求测温探头可长期反复使用，整个探头无需直接接触病人体液，无需重复消毒；

  - 驱动系统要求：

    - 要求采用滚压泵驱动灌注液；

    - ▲要求灌注流量至少包含0-600ml/min可调，流量控制精度≤±5%；

  - 要求称重范围至少包含0-5000ml，测量精度≤±50ml；

  - 要求管内压力测量范围至少包含20kPa～100kPa,测量精度≤±1kPa；

  - 要求配备计算机系统及专用治疗控制软件，能实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据储存等功能；

  - 配套耗材要求：（设备报价后面需单独报出耗材单价）

    - 要求具备专用一次性无菌治疗管道；

    - ▲要求治疗管道具有双重超微过滤功能，过滤精度≤40微米，能防止脱落癌细胞和凝血块回流，具备短路设计，可开放短路端口；

    - 要求单套耗材≤6800元；

  - 保护功能要求：

    - 要求具备超温、缺水、漏电等报警和保护功能；

    - 要求具备多路温度传感器，能多点精确控温，实时监测治疗温度和患者主要部位温度；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台、入体温度传感器1根、出体温度传感器1根、直肠温度传感器1根、体表温度传感器1根、鼓膜温度传感器1根、电源线1根；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。