
玉溪市人民医院购置

生物显微镜（含成像报告系统）技术参数及主要技术规格

生物显微镜（含成像报告系统）
数量：壹套
设备主要用途说明：用于脱落细胞学图文诊断、外周血形态分析、骨髓图文诊断。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
生物显微镜部分参数要求

▲要求光学系统：采用无限远校正光学系统，物镜齐焦距离≤45mm；

▲要求调焦：载物台垂直移动，行程≤25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，微调最小调节精度≤1微米；

▲要求照明装置：内置透射光柯勒照明器，高亮度高色彩还原LED光源，亮度最高支持≥26人共览（提供实物照片及装配图）；

▲要求具有光强管理按钮，光强通过预设后，转换物镜光强随之变化，无需再次进行调节，机身按钮≤4个，操作便利；

要求物镜转盘：≥6孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺；

▲要求观察筒：三目观察筒，倾角为30°，三档分光，视野数≥22mm，可升级26.5mm；

要求物镜：万能平场物镜：4x(N.A.≥0.1，W.D.≥18.5mm)；10x(N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm)；20x(N.A.≥0.4，W.D.≥1.2mm，spring)；40x(N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm，spring)；100X（N.A.≥1.25，W.D.≥0.15spring，oil）；

要求目镜：10X宽视场目镜，视场数≥22mm，带屈光度校准，可拓展26.5mm；

要求载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带双标本厚型标本夹，低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，左右手可选择；

要求聚光镜：阿贝聚光镜，NA≥1.1，至少可满足4X-100X的观察，聚光镜带有数字刻度标记；

要求扩展性能：机身标配保留扩展接口，可扩展相差、微分干涉、荧光、暗场、偏光等多种观察方式；

成像报告系统部分要求
▲要求具备≥2000万像素CMOS芯片相机；采集分辨率 ≥5472 x 3648 像素；≥1英寸靶面，≤2.4×2.4um像元；

▲要求全幅全分辨率采集帧速≥30fps（USB 3.0），具备图像处理功能，可测量、添加标尺，多通道图像叠加等处理；

要求可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；

▲要求配电脑、打印机、血细胞计数器；血细胞计数器须与软件连接，具备数据统计功能；

具备外周血形态学扫描功能（作为加分项）；
其它要求

▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
负责与医院LIS、HIS系统的连接费用；

售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并严格执行，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
