
玉溪市人民医院购置

糖尿病无创检测仪技术参数及主要技术规格

糖尿病无创检测仪
数量：壹套
设备主要用途说明：用于糖尿病及并发症早期无创检测，临床用于糖尿病及并发症的筛查及评估;
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；
须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
糖尿病无创检测系统功能参数要求

▲要求检测过程无创，无需空腹，无需脱鞋袜；
▲要求检测指标为通过光学方法检测人体皮肤糖基化终产物积聚水平；
▲要求检测部位包含左手前臂内侧皮肤；
要求输出指标包含：

糖基化终产物累积量；

糖尿病风险分值；

▲糖尿病大血管及微血管并发症风险评估；

神经病变风险分值；

视网膜病变风险分值；

心血管病变风险分值；

肾脏病变风险分值；

▲要求能自动生成报告；

要求数据传输接口：≥4个，USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个网络接口、支持无线传输，支持数据采集和联网管理；

要求软件自动检测；

要求数据库至少包含：黄种人、高加索人种数数据库；

▲要求激发光源为近紫外光；

要求激发光源波长为：350nm-420nm;

要求宽带光源波长包含420nm~600nm；

要求显示屏至少为彩色液晶触控显示屏；

要求结果彩色激光打印输出；

要求数据储存满足：≥20,000次的详细受检者资料、原始数据、检测结果及报告内容；

要求检测时间：≤2分钟/人次；

要求示值范围为：0-120AU；

要求示值重复性：≤2%；

要求具备校准功能，支持实时校准；

要求软件终身免费升级；

要求可连续工作时间：≥8小时；

要求人机界面为全中文操作平台、支持中英文输入；

要求具备数据查询功能，支持历史数据查询、导出、打印；

要求电击防护分类至少满足：II类BF型应用部分普通设备；

要求适配环境温度：±10℃~40℃；

要求适配相对湿度：30%~75%；

要求电源满足：AC220V±22V、50Hz±1Hz;

配套耗材要求

▲要求一次性导光清洁附件价格≤60元/人份；

要求产品规格至少包含1人份／盒、20人份／盒、50人份／盒等，不同规格之间不存在性能差异；

▲要求含液量满足液体和载体的重量比应≥7.0；

要求包装密封，无漏液、漏气和破损；

要求酸碱度满足挤出液pH值为3.5~8.5；

▲要求微生物限度满足需氧菌总数（cfu/g)≤10²，霉菌和酵母菌总数（cfu/g)≤10¹，不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单孢菌（1g)；

其它要求

▲要求设备使用寿命≥8年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

要求负责连接医院现有体检管理系统，并承担相应连接费用；

售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证报告作为验收依据；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；
报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
