
分枝杆菌药敏试验检测系统技术参数及主要技术规格

分枝杆菌药敏试验检测系统
数量：壹套
设备主要用途说明：用于临床开展结核分枝杆菌与非结核分枝杆菌药物敏感试验（MIC法），为分枝杆菌感染患者的精准诊疗与临床用药方案调整提供了实验室依据。
系统要求
设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电器标准；
须提供终身免费软件升级服务，并提供终身维修；
属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
交货时间：≤1个月；
其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
配置及性能要求
总体要求

▲要求整套系统至少包括：自动加样仪1台、微生物药敏分析系统 套、多道磨菌仪1台、比浊仪1台；

▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；
自动加样仪模块要求

用途：用于临床检验分析仪器分析前试剂或样本的96孔板或定制版的精密加样；

▲要求采用≥12联空气泵高精度加样，至少可1-12道同时加样，实现100μl的加样精度≤±3 %，重复性CV≤2%；

要求能快速对96孔板加样，1个96孔加样时间≤90s，2个48孔加样时间≤120s；

要求加样量范围至少在20μl-200μl之间任意调整；

要求加样过程有进度和倒计时显示，可以提前确定加样整个过程所需时间；

要求为全中文彩色液晶触摸屏操控，在程序中可以设置不同加样行数、tip头数量等参数；

▲整体体积要求：可放置于安全柜内进行操作，且不影响安全柜正常运行；

要求开机后有自检复位检测功能，且具有Tip头缺失提醒功能；

要求传动过程出现故障会自动报警和停止运行，并在界面上提示相应的错误，避免误操作；

▲要求仪器自带防止滴液功能，防止加样过程的污染和保证加样精度；

微生物药敏分析仪模块要求

▲要求仪器至少可实现96孔板药敏实验结果的图像采集，自动判读药敏实验结果，并可在图像上对临界值和判读结果进行标记，无需人工记录药敏结果；可全自动生成实验报告，无需人工干预介入；

要求仪器由图像采集装置与结果判读软件组成；

要求仪器采用全中文判读系统，能在计算机端进行人机交互，可根据样本信息对报告进行查阅与结果复核，具有开机自检复位功能；

要求仪器能自动采集彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片；

▲要求具有数据存储、查询功能；检测结果能自动传输至科室LIS系统；

要求完成1个96孔板判读时间≤2min；

要求对质控菌株药物定性测定的准确率、重复性需≥90%；

要求具备单测试、双测试双接种等≥2个自定义模板，可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改，满足实验室报告单的定制化需要；

要求系统配置的移动工作站显示器≥14英寸，处理器≥I5，内存≥8G，硬盘≥512G；

要求配套药敏试剂未开封有效期≥12个月，试剂可在8度-25度温度范围≥7天内短时运输；

要求配套培养液：配套包含在试剂盒组成内，包括专门用于吡嗪酰胺的酸性培养液；

要求有同品牌的溶痰剂、样本稀释液、手工染色液供选择，用于前处理实验的操作方便与染色不同方法结果验证；（需提供产品注册证）

要求复检与质控：针对分枝杆菌疑难标本，可以提供不同方法试剂进行验证，有同品牌抗酸染色液(无苯酚复红染色法)、荧光金胺O二步法染色液、弱抗酸染色液可供选择；（需提供产品注册证）

多道磨菌仪模块要求：可快速处理微量板类和小试管类型的振荡混合试验；

要求宽度≤200mm、长度≤140mm、高度≤ 70mm，重量：≤4.5 千克；

要求转速范围至少为：0-3000r/mim；

要求使用方式：能够震荡单通道管子；

要求显示方式：液晶显示屏；

电源要求：外接电源适配器(输入 AC 100-250V/50/60Hz，功率≤18W)；

要求操作方式：按键点动操作或者自动感应连续震荡；

要求震荡方式：圆周进行振荡；
比浊仪模块要求
要求光源和波长：LED光源，≥600nm；

要求测量方式：16mm或25mm 磨菌管直接测量，透射比浊；

要求操控方式：支持手动操控，校准方式：支持四点校准；

要求测量范围至少为：0.0McF－4.0McF，最小示值：≤0.1McF；

要求显示方式：液晶显示屏；

要求通信接口和打印：至少包含RS232串口，配备热敏打印机；

要求示值误差：大肠杆菌标准菌株 ATCC25922 浊度为 1.0 McF 时，精确度为≤±0.1；

要求线性系数：r≥0.990；

要求具备开机自检：支持开机自动对光源及光路自检；

▲要求具备稀释液量提示：支持自行设定目标浊度值，测量后自动计算并提示稀释液量；

要求具备安全容量提醒：支持当原测定液加上稀释液量超过预设的试管安全容量时会自动提示；

要求具备用户校准模式：可根据需要配制或购买标准品进行校正；

售后服务和技术培训

负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；免费进行仪器定期校准和性能验证，并提供校准报告及性能验证报告；
投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年，终身维护；
★投标产品生产厂家负责承担与LIS系统传输接口费用；
质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，按照设备说明书要求提供保养计划及内容并严格执行，免费提供设备校准服务且校准周期间隔不应超过1年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；
培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；
提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细，必须提供试剂、耗材（含校准品、质控品）清单报价明细（投标试剂必须为原厂生产的配套试剂）；
报修后，2小时内做出响应，12小时内有专业人员到达现场维修，维护周期超过10天需提供维修备品；
机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
其它事项

请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
