呼吸机技术参数及主要技术规格

- 呼吸机

- 数量：贰套

- 设备主要用途说明：适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持，整机同时满足支持无创/有创、高流量、蓄电转运功能；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机与显示要求：

  - 要求整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运；

  - ▲要求主机重量＜11kg（不含台车）；

  - ▲要求为方便院内转运、转移期间可手提、方便上吊塔，主机高度＜355 mm（不含台车）；

  - ▲要求屏幕与机器一体化，主机可从台车上无工具拆卸，方便移动；

  - 要求采用≥12英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素；

  - 要求屏幕显示：多至≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比；

  - ▲要求具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化；

  - 要求支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录；

- 呼吸模式及功能要求：

  - 要求标配模式至少包括：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；

  - 要求高级模式至少包括：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）；

  - 要求具备心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压；

  - ▲要求具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压；

  - 要求无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；

  - 要求氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；

  - ▲要求具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数；

  - 要求标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰；

  - 要求标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；

  - 要求具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设；

  - 要求具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值；

  - 要求具备肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾；

  - 要求具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能；

- 设置参数要求：

  - 要求潮气量至少为：20ml—2000ml；

  - 要求呼吸频率至少为：1—100/min；

  - 要求吸气流速至少为：6—180L/min；

  - 要求SIMV频率至少为：1—60/min；

  - 要求吸呼比至少为：4:1—1:10；

  - 要求最大峰值流速：≥210L/min；

  - 要求吸气压力至少为：5—80 cmH2O；

  - 要求压力支持至少为：0—80cmH2O；

  - 要求PEEP至少为：0—50 cmH2O；

  - 要求吸气时间至少为：0.1—10s ；

  - 要求压力上升时间至少为：0—2s；

  - 要求压力触发灵敏度至少为：-20— - 1cmH2O，或 OFF ；

  - ▲要求流速触发灵敏度至少为：0.5—20L/ min，或 OFF；呼气触发灵敏度至少为：Auto, 1—85%；

- 监测参数要求：

  - 要求气道压力监测至少包括：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压；

  - ▲要求分钟通气量监测至少包括：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率；

  - 要求潮气量监测至少包括：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）；

  - 要求呼吸频率监测至少包括：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；

  - 要求肺力学参数监测至少包括：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功；

  - 要求支持升级旁流CO2监测，支持升级主流CO2监测，支持升级SpO2模块监测；

- 其他要求：

  - 要求报警至少包括：智能化分级报警、声光报警；气道压力：过高报警；分钟通气量：过高/过低报警；呼出潮气量：过高/过低报警；呼吸频率：过高/过低报警；窒息报警，时间可设置（5-60s）；

  - 要求病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出；

  - 要求≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上；

  - 要求吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；

  - 要求具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能；

  - 要求电源方案：支持交流（220V）和直流（12V）两种供电方式；

  - 要求气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；

  - 要求信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求；

  - 要求具备VGA（或HDMI）扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫；

- 其他要求

  - ▲要求设备使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：主机1台，氧气软管2根，成人模拟肺1个，雾化器2个，支撑臂1个，湿化器2个，台车 1台，氧疗鼻塞导管(中) 2个，NIV面罩（中）2个；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，云南省内设有专业维修站，提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥叁年；

  - 质保期内开机率≥95%，维护保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、普通维修维护及保养等；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，维修期间可提供备品供科室使用；

  - 产品到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。