## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价 （元/台） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 30°腹腔镜镜头 | 10 | 50000 | 500000 | 详见附件5
2包 | 固定式电池供电骨组织手术设备（医用电钻） | 4 | 22000 | 88000 | 1、▲要求可整机高温高压消毒，耐135℃高温； 2、要求采用进口电机； 3、要求转速至少具备650转／分，900转/分两款，定制款1500转/分； 4、要求扭矩≥3.3牛顿•米； 5、要求钻夹头夹持口径至少支持0.1-8mm,可接不同厂家接口； 6、要求空心通孔直径≥4.0mm； 7、要求使用免消毒电池； 8、要求电池电压≥14.4伏，≥1800mAh； 9、要求充电器输入电压交流100V～250V 50/60HZ； 10、要求为铝合金外壳； 11、▲要求噪声≤40dB； 12、要求温升≤25℃； 13、每套设备至少包括：主机 1件，电池 2节，充电器 1只，消毒通道 1只，钻夹头 1只，钻夹头钥匙 1把，包装箱 1只； 14、▲要求使用寿命≥ 5年；
588000