## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 医用支撑腿架 | 2 | 60000 | 120000 | 1、要求调节范围内360°任意悬停；2、要求悬臂垂直角度调节范围至少为-35°~+75°(需提供厂家盖章原厂彩页或说明书证明)；3、要求悬臂水平角度调节范围至少为-10°~+25°(需提供厂家盖章原厂彩页或说明书证明)；4、要求具备气动助力协助调节；5、要求悬臂有角度显示，方便双侧对比；脚靴位置可通过刻度显示；6、要求靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压；7、▲要求每套配1个立式腿架搁置推车，推车主体需为注塑工艺，表面为材料原色，没有漆面， 磕碰不掉漆。(需提供厂家盖章原厂彩页及实物照片确认)；8、▲要求每套配1对高分子凝胶材质脚靴护套，脚靴护套凝胶材质应具有生物相容性；9、▲要求产品使用环保性材料生产、包装，材质具有第三方检测机构出具的ROHS检测报告， 环保无污染，对人体和环境无毒、无害、无刺激；10、要求可根据临床选择脚靴样式，有长、短脚靴可选。(需提供厂家盖章原彩页及照片确认)；11、▲要求腿架固定钢板厚度≥8mm,要有二点式结构，构成线性固定(提供照片确认)；12、要求每套配1对通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床边轨；13、▲要求产品自重≤13KG，脚靴支撑杆长度：≥680mm，脚靴支撑杆直径：≥20mm；14、▲要求脚靴尺寸≥570*390*220mm±5mm(需提供厂家盖章原厂彩页或说明书证明)；15、要求适用患者体重：≤200kg，脚靴调节范围至少为：0mm~320mm；16、要求生产企业具备ISO 13485:2016国际医疗器械质量管理体系认证；
2包 | 转运监护仪 | 3 | 25000 | 75000 | 详见附件4
3包 | 可透视X光上肢手术台 | 2 | 4000 | 8000 | 1、用于上肢外科手术、手外科手术、手部显微手术、上肢显微手术等手臂摆放及施术操作台；为患者手术部位提供可透视支撑；2、要求采用标准化设计，可适配市面上任何型号手术床边轨，无需额外改造，显著提升设备兼容性；3、要求台面规格：≥800*500mm；4、要求台面采用三位结构设计，便于医护人员更接近手术区域；两端突出部分可用作肘部支撑，减少长时间手术的疲劳；5、要求支架为304不锈钢制成；6、要求台面下层为酚醛树脂板制成，满足全透C臂；7、要求台面上层为高回弹海绵垫外包防水防静电PU革制成，不易磨损皮肤，易于清洁；8、要求支撑腿可伸缩，伸缩高度调节范围至少为690-1080mm（不含垫），台面可折叠，便于收纳；9、▲要求支撑腿配有3个医用级静音双面脚轮，便于医护人员灵活移动使用；10、要求配置至少包括：台面（含海绵垫）一组，伸缩节一组，底座支架（含脚轮）一组；
4包 | 可升降式输液装置（冲 洗 液 袋 用 加 压 器） | 1 | 8000 | 8000 | 1、▲要求冲洗液袋用加压器举升钩组合为3个短钩+1个长钩，共4钩；2、要求3个短钩主要用途为悬挂举升冲洗液袋，单钩负重≥10000cc(10kg),3个升降挂钩总承重≥30000cc(30kg)；3、▲要求3个短钩可独立操控高度，调节范围至少为1700-2590mm,可3钩同时使用；4、▲要求长钩负重≥35kg,主要用途为悬吊手术病人上肢、下肢；5、▲要求长钩为三角形固定设计，可独立升降，采用卡扣锁止方式(提供实物图片证明)；6、要求具备清晰的刻度标尺，3钩最大可调节行程不小于920mm；7、▲要求采用齿轮咬合方式升降，弹力负荷开锁控制，自动安全锁止，防坠落；8、要求冲洗袋可随意升降，释放按钮可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件；9、要求内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度。无液压油、无需附加电源；10、要求主体材质使用铝镁合金，轴承钢直线轴，挂钩选材至少为304不锈钢，表面镀铬，永久防锈；11、▲要求带把手，可悬挂小型设备，可悬挂多个注射泵，移动过程可做推拉扶手(需提供产品实物照片证明)；12、要求底座为五星造型，配置锁止式静音万向脚轮；
5包 | 动态血压记录盒 | 5 | 15000 | 75000 | 1、▲要求产品应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书；2、要求袖带应有医疗器械备案凭证；3、要求测量方法：示波法原理，满足上臂式降压测量；4、▲要求为无导管佩戴，实时显示收缩压、舒张压、心率及袖带压；5、▲要求测量数据可通过WiFi或蓝牙方式进行无线传输，支持分时、分段传输；6、▲要求内置嵌入式软件，具备可充电锂电池，具有低电量提醒功能，支持电池更换；7、要求血压测量准确性误差≤±2mmHg，重复性≤3mmHg，脉率测量准确性≤±2bpm；8、要求配备LCD显示屏，至少支持显示收缩压和舒张压、脉率、电池电量等信息，设备带有前后翻页按键，可显示屏回看数据；9、要求满足存储≥300组测量记录；10、要求支持设置动态血压计昼夜周期，测量间隔，传输模式；自动测量根据预设时间间隔和预设模式进行自动测量；血压仪在自动测量模式下，第一次测量过程中未获得血压数据，设备应具备自动补测功能；11、▲要求设备应具备手动测量功能，以在有需要时进行人工手动加测；设备应具备锁定设置功能，以防止意外误触；12、▲考虑高原环境使用场景，设备应适用于海拔4000米地区；13、要求电气安全：应符合GB9706.1-2020和YY9706.230-2023的相关要求；14、▲要求设备防电击程度至少应为BF型，当有除颤设备应用在患者身上时，本设备的血压监测功能不受影响；15、▲要求使用寿命≥ 6年；
6包 | 动态心电记录仪 | 5 | 20000 | 100000 | 详见附件5
7包 | 医用低温保存箱 | 1 | 12000 | 12000 | 1、样式要求：立式；2、▲存储温度有效容积≥270升；3、▲温度控制范围至少为：-15℃～-25℃连续可调，满足主流医用低温储存需求；4、▲温度均匀性：要求箱内温度波动范围不超过±3℃，确保箱体内部温度均匀性；5、要求压缩机：采用高效全封闭压缩机，运行稳定，节能高效、低噪；6、内部配置：要求标配至少6个抽屉耐腐蚀、耐冲击、易清洁，可实现分类存储；7、▲要求具有完善的声光报警功能：具有高低温报警、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能；8、▲要求冷凝水汇集后自动蒸发，不需人工处理冷凝水；9、要求制冷方式：直冷式，制冷迅速、温度波动小；10、要求散热系统：内置冷凝器，保障散热效率，确保长期稳定运行；11、▲要求至少标配一个测试孔，方便监控箱内温度；12、要求箱内LED照明系统；13、要求箱体标配锁，防止随意开启；14、▲要求设备安装调试、验收合格后整机免费质保期≥伍年，终身维护；15、▲要求设备使用寿命≥6年；
8包 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 75000 | 75000 | 1、要求适用于儿童及成人；2、要求导联数≥24导，至少包括： SpO2 、脉搏率 、脉搏波 、ECG*1、收缩压、舒张压、平均动脉压、胸式呼吸 、腹式呼吸 、压力 、压力式气流 、压力式鼾声 、躯体活动 、体位 、三维运动感应XYZ*3、电容式触屏输入、患者标记 、信号检测灯 、电池电量；3、要求软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析；4、要求信号处理：快速滤波，12位模数转换，采样频率可调；5、要求设备具有连续无创血压监测功能，可监测连续的、每搏的血压波形趋势和数值，无需通过其它扩展通道外接血压计而进行测量；监测完毕后，可结合整晚的睡眠数据给出完整的动态睡眠血压报告，可同时在主机显示屏上显示实时收缩压和舒张压；6、要求设备能够只需连接心电和血氧模块，作为血压Holter进行动态血压监测，并自动出具标准的杓型和非杓型等动态血压报告；7、要求软件具有胸腹相位角分析功能，通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，当患者气流探头脱落时，也可以根据胸腹相位角的度数计算呼吸暂停指数；8、要求软件具有心电散点图分析功能，将心率RR与RR(n+1)间期显示于坐标轴中，根据单象限散点图分布情况来辅助诊断窦性心搏、室性早搏、心房颤动等相关病症；9、▲要求主机彩色触摸屏操作，可不需要电脑直接在显示屏上操作进行初始化，同时在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值，并可进行探头连接信号检测，防止设备未连接或连接有误；10、要求重量≤65克（包含电池），整套系统都可安装在患者身上（包括主机和探头），监测过程中患者可在睡眠室自由活动；11、▲要求设备采用内置可充电锂电池直流供电，在记录过程也可以给设备充电续航；12、要求主机内置存储功能，无需读卡器或外置存储卡来读取和下载数据，可通过下载套装一键下载导出数据，内存≥512MB；13、▲要求设备可连接任意品牌呼吸机进行Auto自动压力滴定，同时可开通连接品牌呼吸机远程压力滴定功能端口，实现电脑终端调节呼吸机压力，并将压力导入至睡眠监测设备的标准报告内；14、要求软件至少可选择全中文操作界面；15、要求软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印 ；16、▲要求配工作站进行患者原始数据异分析；17、▲要求使用寿命≥6年；
473000