转运监护仪技术参数及主要技术规格

- 转运监护仪

- 数量：叁台

- 设备主要用途说明：用于外伤急救病人的转运生命体征监测；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 技术参数要求

  - ▲要求转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为多参数模块使用，即插即用；

  - ★要求为一体机监护仪，主机具备一体化提手设计；

  - 要求具备＞5英寸彩色电容触摸屏，支持多点触控手势操作；

  - 要求分辨率不低于1280 x 720像素，最高支持≥12通道显示；

  - 要求显示屏亮度根据环境光强度自动调节；

  - 要求监护仪主机的进液防护程度至少符合IP44要求；

  - 要求通过≥1.2米跌落测试；

  - 要求内置锂电池组，供电时间可达到≥10小时；

  - 要求至少支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、呼吸末二氧化碳的同时监测，标配3导心电监测，可选配5/6/12导心电测量；

  - 要求支持房颤心律失常分析功能，支持＞25种实时心律失常分析；

  - 要求能够监测ST段抬高或者压低，提供ST报警；提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置；

  - 要求具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护；

  - 要求至少具备手动、自动、整点、连续、序列五种无创血压测量模式；

  - 要求无创血压成人测量范围至少为：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）；

  - ▲要求无创血压至少支持2种测量算法，典型测量时间≤20秒；支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测；

  - ▲要求呼吸率可来源于SpO2；

  - ▲要求标配微流呼吸末二氧化碳监测模块，采样率至少支持50ml/min，无需脱水杯可监测呼末CO2浓度；CO2波形至少提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯；

  - ▲要求具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能；

  - ▲要求至少具备监护模式、隐私模式、夜间模式、转运模式、待机模式、演示模式等多种工作模式；

  - 要求具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

  - 要求具备早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力；

  - 要求符合EN 1789公路救护车设备标准，确保监护仪在救护车移动、振动、碰撞及高低温等复杂环境下依然稳定运行；

  - ▲要求符合EN 13718-1:2014 + A1:2020航空医疗设备标准，可以安全用于直升机或固定翼航空转运，支持跨院、跨地区的危重患者救治；

  - 要求通过RTCA DO-160G航空电子设备环境试验标准，是可进入机舱的机载设备；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机免费质保期≥叁年，附件质保≥壹年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。