动态心电记录仪技术参数及主要技术规格

- 动态心电记录仪

- 数量：伍套

- 设备主要用途说明：用于长时间连续心电监测，捕捉心律失常、隐匿心肌缺血，辅助心脏疾病诊断与疗效评估；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主要技术参数要求

  - 要求至少支持12导及3通道心电数据采集；

  - ▲要求支持最高≥72小时不间断采集和存储；

  - 要求采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览；

  - 要求支持信息提示功能：至少包括低电量提示、导联未接入提醒、SD卡插入提醒；

  - ▲要求耐极化电压：≥±600mV；

  - ▲要求系统噪声：≤15μV；

  - 要求频率响应至少为：0.05Hz-100Hz；

  - ▲要求输入阻抗：≥50MΩ；

  - 要求共模抑制比：＞100dB；

  - 要求支持起搏脉冲显示能力；

  - 要求采样精度≥24位；

  - 要求时间常数：＞3S；

  - 要求增益准确度：增益至少能选择 20 mm/mV、10 mm/mV 和 5 mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差≤±1％；

  - 要求增益稳定性：	开机1min后，增益变化在72h内不超过1%；

  - 要求支持USB和SD卡导出数据，SD卡≥16GB；

  - 要求具备蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端；

  - ▲要求具备NFC标签功能，能通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率；

  - 要求能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件；

  - 要求具备事件按钮功能，支持事件记录；

  - 要求每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形；

  - 要求至少具备心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量等自动分析功能，结果作为诊断参考；

  - ▲要求具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；

  - 要求诊断图界面具备自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；

  - 要求诊断图界面具备选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；

  - 要求具备导联纠错功能及分段导联纠错功能；

  - 要求具备全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；

  - 要求全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；

  - 要求具备心率、RR间期、RR间期比直方图；

  - 要求至少具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析；

  - 要求K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；

  - 要求栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

  - 要求具备P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

  - ▲要求具备快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；

  - ▲要求具备HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能；

  - 要求具备ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

  - 要求具备不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

  - 要求具备全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；

  - 要求具备事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

  - 要求具备添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

  - ▲要求诊断结论界面能供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示；能提供诊断结论框供医生填写结论；能提供自定义词库供医生快捷选择；

  - 要求具备网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享。

- 软件要求

  - 要求动态心电分析软件至少由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成；

  - 要求动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断；

  - 要求动态心电分析软件能够同时支持至少60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断；

  - ▲要求动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；

  - ▲要求动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证（需提供相关注册证复印件证明）；

  - 要求软件至少支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据；

  - 要求软件能支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证（需提供医疗器械注册相关证明）。

- 其他要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含软件、第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含说明书、操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话、云南省内全部用户、省外代表性用户）。